第一包：升降踏步训练器             壹台  具体参数配置见附件

最高限价：140000元

一、要求实现功能：

1、适用于运动系统障碍或损伤（如脑血管意外、脑外伤、脊髓损伤、脑瘫、周围神经疾病、神经系统变性疾病等）的恢复；

2、适用于运动系统障碍或损伤（如下肢骨折术后、截肢、安装义肢、关节置换术后、关节炎或退行性病变、下腰痛、运动损伤等）所导致的步行功能障碍的恢复；

3、要求原厂整机质保≥三年；

二、技术需求：

1、具有不同模式阶梯选择，如三步阶梯，六步阶梯等；

2、要求动态承重≥200kg，静态承重≥300kg；

3、要求步高调节范围区间：三步阶梯65～170mm，六步阶梯35～85mm；

4、要求步梯可调节的倾角角度区间：7～18°；

5、具有间歇加载连续运行模式；

三、配置要求：

1、平台≥1个；

2、三步梯≥1个；

3、六步梯≥1个；

4、扶手≥1套；

5、电源盒≥1个；

6、手柄≥1个；

7、电机≥2个

第二包：中低频治疗仪（便携式）     贰台  具体参数配置见附件

最高限价：100000元

一、要求实现功能：

1、适用于刺激喉返神经，舌下神经，舌咽神经等与吞咽言语功能相关的神经，能够缓解神经元麻痹，促进麻痹受损的神经复苏，从而加强吞咽肌群，构音肌群的运动，缓解肌废用性萎缩，加强其功能，改善咽喉部血流，实现言语功能和吞咽反射弧的恢复与重建；

2、适用于言语吞咽功能的主动训练和治疗；

3、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、具有中文界面，使用方便，可随时提供临床治疗；

2、具有便携的功能；

3、要求配备锂离子电池，能够保证一天8小时的工作需求；

4、具有双通道输出模式，保证有效的治疗输出；

5、具有按键操作功能，能够精准控制电流输出；

6、具有不同吞咽软件可选择，评估吞咽功能；

7、具有脉冲式输出模式，能够调整脉冲宽度，间歇等参数；

8、具有持续输出的功能： 如在进行吞咽训练时，患者按动释放键，颈部肌群会得到一个电流脉冲刺激，帮助患者完成完整吞咽动作，实现主动治疗；

9、要求脉冲输出时间 ≤500ms；

10、要求电流强度 ≤40mA；

11、要求治疗时间≥20 分钟；

三、配置要求：

1、电极线≥4根；

2、电极≥2个；

3、粘电极≥2包；

4、海绵垫≥2个；

5、电极插针≥4个；

6、充电器≥1个

第三包：儿童电动起立床             肆台  具体参数配置见附件

最高限价：73600元

一、要求实现功能：

1、适用于截瘫、脑瘫等站立功能有障碍的患者进行站立训练；

2、适用于进行站立训练，预防骨质疏松，改善心肺功能，防止褥疮；

3、适用于改善下肢功能障碍患者的血液循环，增强下肢肌肉的力量，防止肌肉的萎缩同时能够刺激患者的神经系统，恢复神经系统对肌肉的控制能力；

4、要求原厂整机质保≥三年；

二、技术需求：

1、要求床面高度≤51cm；

2、要求床面宽度≥60.5cm；

3、要求床面角度转动范围区间：0°～85°，额定载荷≥1200N；

4、要求平均角度速度：1.67°/S；

5、要求输入功率：250VA；

三、配置要求：

1、床板≥1个；

2、电源线≥1根；

3、绑带≥5根