第一包：生物安全柜             壹台  具体参数配置见附件

最高限价：70000元

一、要求实现功能：

1、要求在操作感染性的实验材料时，能够保护操作者本人；

2、要求在操作感染性的实验材料时，能够保护实验室环境以及实验材料；

3、要求原厂整机质保期限≥3年；

二、技术需求：

1、气流模式:30%外排，70%循环；

2、内部尺寸(W×D×H)≥1800x630x780mm；

3、外部尺寸(W×D×H)≥1900x800x1568mm；

4、 HEPA 过滤效率:最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于 99.995%；

5、具有独立双风机系统:可自动独立调节进风风量及层流速度，确保稳定风速和风量；

6、具有风速测定功能；

7、在前窗完全关闭后，风机可继续工作，并自动降低下降风速70%；

8、UV灯管可定时操作（0-24小时定时控制）；

9、前窗清洗位置要求:前窗玻璃可下滑到人手臂位置上，操作者可站在安全柜外的无污染区，无需将头探入安全柜就能彻底清洗安全柜；

10、侧壁具有真空设计，无开孔，当侧壁由于碰撞发生破裂，也不会造成外泄和污染；

11、控制面板信息:具有时间显示，风速显示(下降风速,进风风速)，总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，实时显示整个柜体的状态；

三、配置要求：

1、主机≥1台；

2、紫外灯≥1个；

3、荧光灯≥1个；

4、搁手架≥2个；

5、可调高度支架≥1个；

第二包：高速冷冻离心机     壹台  具体参数配置见附件

最高限价：100000元

一、要求实现功能：

1、要求能够分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分；

2、要求能够对样品溶液中悬浮物质进行高纯度的分离、浓缩、精制和提取；

3、要求原厂整机质保期限≥3年；

二、技术需求：

1、最高转速≥14800rpm；

2、最大离心力≥21000´g；

3、最大离心容量≥24*1.5/2.0ml；

4、具有无碳刷免维护频率感应电机直接驱动的驱动系统；

5、控制系统要求：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LED数字显示；

6、运行时间控制要求：1-99分钟，1分钟递增，并具有快速离心及连续离心方式；

7、温度控制范围：-9-+40℃；

8、具有自动锁盖和内锁装置、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断、多种电路保护功能；

9、转头配置：24×1.5/2.0ml；

10、转头要求：

1）转头盖具有自锁装置；

2）具有生物安全转头；

3）离心夹角：45°；

4）加速时间≤12秒；

5）减速时间≤13秒；

三、配置要求：

1、主机≥1台；

2、24*1.5/2.0转子≥1个；

3、转头盖≥1个；

第三包：全自动核酸提取仪               壹台  具体参数配置见附件

最高限价：100000元

一、要求实现功能：

1、要求能够实现样本核酸提取；

2、要求能够从咽拭子、血清、血浆、全血、增菌液、组织、干血斑等多种类型的样本 中实现全自动、快速提取到目标核酸；

3、要求原厂整机质保期限≥3年；

二、技术需求：

1、工作温度区间≥10℃~40℃；

2、相对湿度<80%；

3、样品通量≥1~32；

4、处理体积≥30μL ~ 1000μL；

5、磁珠回收效率:>98%；

6、磁棒数量≥32；

7、裂解/洗脱加热温度:室温~105℃；

8、振荡混合要求:多速度多幅度可调；

9、污染控制要求:具有循环风路、过滤系统和紫外消毒；通过精密运动控制、一次性 耗材以及内部杀菌等，可严格控制孔间污染及批次间污染，杜绝交叉污染；

10、屏幕操作:触控式操作，简单易用；

11、具有快速提取功能:操作时间短，≤10分钟可提取完成；

12、具有全自动完成所有实验流程功能；

13、具有内部杀菌功能；

14、具有直排的排列模式，方便操作；

三、配置要求：

1、主机≥1台；

2、电源线≥1根；

3、紫外灯≥1个；

第四包：基因扩增仪              壹台  具体参数配置见附件

最高限价：150000元

一、要求实现功能：

1、要求具有DNA或RNA的绝对定量分析；

2、要求具有基因表达差异分析功能；

3、要求原厂整机质保期限≥3年；

二、技术需求：

1、样品容量≥96×0.2ml；

2、适用耗材要求：0.2ml单管，8×0.2ml排管，96孔板 ；

3、反应体系要求：20ul～120ul，支持快速反应模式体系 ；

4、加热/制冷模块要求：具有半导体热电模式；

5、要求温度控制范围≥4℃～99℃；

6、升温速率要求：区间≥50℃~90℃，最大升温速率≥2.5℃；

7、降温速率要求：区间90℃~50℃，最大降温速率≥2.0℃；

8、控温精度：≤0.5℃；

9、温度均匀性要求：±1℃及以内；

10、温控时间准确性：温度持续时间与编制时间相对偏差在±5%范围内；

11、其他通道荧光检测强度不高于目标通道荧光阈值；

12、激发光波长范围≥380nm—780nm；

13、检测光波长范围≥380nm—780nm；

14、激发光通道数≥5；

15、检测组件：-20℃ CCD，同步采集；

16、检测通道数≥5；

17、激发和检测通道传播介质≥192根专用光纤；

18、适用染料和探针包含：FAM/SYBR Green/Eva Green/LC Green/Fluorescein,VIC/HEX/TET/Cy3/Cy3.5/JOE/Yellow555,ROX/Texas Red,Cy5/Cy5.5/LC Red,Tamara；

19、分辨率要求：单重反应低至2倍变化；

20、软件功能：可通过染料及探针实现绝对定量、扩增效率计算、熔解曲线等；

21、具有自动化平台：可与自动化工作站配套使用，提高工作效率 ；

22、具有远程监控功能；

23、可设置数据输出形式；

三、配置要求：

1、主机≥1台；

2、电源线≥1根;

第五包：高压灭菌器             壹台  具体参数配置见附件

最高限价：70000元

一、要求实现功能：

1、要求具有高温饱和水蒸汽为灭菌介质的立式全自动快速灭菌功能；

2、适用于化验室、实验室、手术室、供应室、高等教育、畜牧业、疾控等各级医疗卫生和生物医学科研单位，对医疗器械、敷料、橡胶、液体、玻璃器皿、培养基、废弃物等物品的快速灭菌；

3、要求原厂整机质保期限≥3年；

二、技术需求：

1、设计压力≥0.26Mpa；

2、设计温度：150℃；

3、额定工作压力≥0.22Mpa；

4、灭菌温度区间≥105~136℃；

5、温度显示精度≤0.1℃；

6、动态脉冲排气次数区间≥0-9次；

7、动态脉冲排气温度区间≥105~136℃；

8、溶解温度区间≥40~100℃ (可调节）；

9、保温温度区间≥40~60℃ (可调节）；

10、灭菌时间范围≥0~200分钟；

11、具有微电脑控制技术PID算法；

12、具有注水、正压脉动排气、升温、灭菌、排水、干燥、全过程自动程序控制，故障报警信息自动显示；

13、具有敷料、器械、橡胶、培养基、废弃物等灭菌程序；

14、具有快捷按键，方便操作；

15、采用温度定时排空和动态脉动等多种排除冷空气方式；

16、具有快速排汽和慢排汽自动控制功能，避免灭菌液体的溢出；

17、具有灭菌循环结束，蜂鸣提示；

18、具有延时启动功能；

19、具有内置水箱，汽水内循环，灭菌阶段不外排蒸汽功能；

20、具有自涨式密封圈；

21、安全装置要求：

（1）具有超压自动泄压的安全阀：超过设定压力，安全阀打开释放压力；

（2）具有超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断电源；

（3）具有门关闭位置检查系统，实时检测门状态，门开停止工作，有自动报警功能；

（4）具有防干烧保护装置：水位低于低水位，自动切断电源中断运行程序，显示故障；

（5）具有过流、漏电及过压保护装置；

（6）具有门安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽。内室有压力时，联锁装置启动，密封门打不开，传感器断线检测功能；

三、配置要求：

1、主机≥1台；

2、电源线≥1根；

3、螺丝≥4个；

第六包：冷藏冷冻医用冰箱           贰台  具体参数配置见附件

最高限价：49000元

一、要求实现功能：

1、要求能够放置和保存药物、疫苗、酶、激素、干细胞、血小板、精液、移植的皮肤以及动物的组织样本、提取的 RNA 以及基因文库和一些重要的生物和化学试剂；

2、要求适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、卫生所；

3、要求原厂整机质保期限≥3年；

二、技术需求：

1、有效容积≥469L；

2、整体结构：立式，上下双发泡门，可以防菌防腐蚀；冷藏室容积≥269L，冷冻室容积≥200L；

3、温度控制要求:微电脑控制，触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，冷藏精度≤0.1℃，冷冻精度≤1℃，冷藏温度范围≥2～8℃，冷冻温度≥-10~-40℃温度可调节；

4、核心组件：要求变频压缩机，碳氢制冷剂，节能环保；

5、制冷系统：具有冷藏、冷冻独立制冷系统，可单独停用；

6、温度均匀性：要求箱体温度冷藏室均匀性≤2℃，波动性≤2℃，冷冻均匀性≤3℃；

7、安全系统：具有多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可远程报警；

8、数据存储：具有数据存储模块，数据可通过USB导出数据及图表格式；

9、温度监控：能够对箱内温度进行监测；

10、箱内配置：冷藏室内搁架间距可调节，满足不同物品放置位置易于清擦；冷藏室标配3个搁架；冷冻室标配3个搁架；

11、柜内照明：具有LED照明灯；

12、具有安全保障功能；

13、具有停电报警功能：能够满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；

三、配置要求：

1、主机≥1台；