第一包：半导体激光治疗仪            壹台  具体参数配置见附件

最高限价：75000元

一、要求实现功能：

1、适用于术后消炎止痛，活血化瘀，伤口愈合；

2、要求设备耐用，不易损；

3、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、激光类型：GaAlAs；

2、主波长：810±20nm；

3、主波长激光器单个激光器输出功率≥600mw；

4、激光输出功率不稳定度:优于±5%；

5、终端输出激光功率复现性:优于±5%；

6、 辅助波长：650±20nm；

7、辅助波长激光器数≥20个，激光器输出功率≥100mw；

8、激光输出功率：复合头：810nm: 0-1800，连续可调；

9、激光工作方式：多激光器阵列，激光器直接出光；

10、激光输出模式：连续输出；

11、激光器输出近窗口光斑直径：15mm±5mm；

12、光斑直径： Ф120mm（复合头）；

13、间断周期：2S；

14、间断宽度：0.5S；

15、定时范围：1～99min；

16、冷却方式：探头自然冷却，主机电源部分强制风冷；

17、设备安全：Ⅰ类B型；

18、输入功率：≤80VA；

19、设备类型：可移动；

20、支架类型:全方向悬停支架；

21、治疗头具有自动识别功能；

22、具有故障自诊断报警功能；

三、配置要求：

1、主机≥1台；

2、激光探头≥2个；

3、主机钥匙≥2把；

4、电源线≥1根；

5、激光防护眼镜≥2副；

第二包：垂直律动机    壹台  具体参数配置见附件

最高限价：100000元

一、要求实现功能：

1、要求能够使患者身体产生上下和谐垂直律动，诱发全身肌肉收缩舒张；

2、要求可以达到类似主动运动的效果，能够促进全身代谢循环，达到康复效果；

3、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、振动模式：周期性机械振动；

2、振动方向：垂直向上；

3、振动范围：全身振动；

4、具有训练支撑扶手；

5、具有触控屏；

6、振幅范围≥4mm；

7、频率范围≥2-10HZ；

8、具有运动时长、档位、运动分析报表等数据显示；

9、具有5-30分钟时间自由设定功能；

10、具有1-9档强度可调整；

11、额定功率：735W；

12、最大载重≥120kg；

三、配置要求：

1、律动机台≥1台；

2、律动机扶手≥1套；

3、电源线≥1根；

4、遥控器≥1个；

第三包：悬吊训练系统               壹台  具体参数配置见附件

最高限价：180000元

一、要求实现功能：

1、适合应用神经肌肉技术，能够帮助患者骨骼、肌肉系统慢性疾病康复，能够有效的缓解各种疼痛，改善患者肌肉活动度，范围及耐力的功能；

2、适用于颈肩腰腿痛患者，儿童脑瘫，老年病预防，脑卒中及偏瘫患者；

3、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、双滑轨悬吊可移动钢质横梁训练器系统，承重≥250公斤；

2、训练器：包含两款不同训练器及其附属配件

基本型训练器，最大承重≥150公斤，（不含滑轮）；

专家型训练器，最大承重≥200公斤，含滑轮；

专家型屋顶悬吊固定器，最大承重≥150公斤；

专家型训练器专用绳锁；

专家型训练器专用悬吊竖钩，带3组螺丝；

3、低阻力弹性绳，长30cm，最大承重≥30公斤；

拉伸范围要求（％）33、50、100、150

阻力要求（公斤）4.2、4.9、6.9、8.8

低阻力弹性绳，长60cm ，最大承重50公斤

4、高阻力弹性绳，长30cm ，最大承重≥30公斤 ；

拉力范围（％）33、50、100、150

阻力（公斤）8.2、9.4、13.4、18.2

5、高阻力弹性绳，长60cm，最大承重≥50公斤；

6、30cm无弹力绳最大承重≥50公斤 ；

7、60cm无弹力绳最大承重≥150公斤；

8、悬吊绳长5m 最大承重≥200公斤；

9、支撑手柄最大承重≥100公斤；

10、不同规格的悬带，便于悬吊起身体不同部位；

窄口手带：最大承重≥100公斤；

窄肩带：用于上下肢最大承重≥150公斤；

中分悬带：用于颈部支撑最大承重≥100公斤；

宽悬带：用于腰部背部最大承重≥200公斤；

11、圆形充气平衡垫直径330mm，高75mm；

12、圆柱形滚筒直径150mm，长500mm；

三、配置要求：

1、训练器≥1个；

2、基本型训练器≥3；

3、可滑动模块≥3个；

4、窄口手带≥4对；

5、手柄控制带≥1对；

6、宽悬带≥2根；

7、窄悬带≥2根；

8、中分带≥1根；

9、5米长绳≥1根；

10、60cm红绳≥2根；

11、30cm红绳≥2根；

12、30cm低弹力黑绳≥2根；

13、30cm高弹力红绳≥2；

14、松绳器≥1；

15、绳夹（另含1个锁具，3个螺母提钩）≥3；

16、墙式悬挂器≥1；

17、天花板训练器螺母固定板≥1；

18、滚筒15*50CM≥1；

19、平衡气垫≥2；

20、落地支架≥1；

第四包：可升降PT治疗床（三折）             叁台  具体参数配置见附件

最高限价：198000元

一、要求实现功能：

1、要求能够方便患者进行坐位训练；

2、要求床面宽大，使患者和治疗师之间有空间完成各种治疗锻炼体式；

3、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、运行模式：间歇加载连续运行；

2、额定功率≤500VA；

3、具有头板、背板、腿板三部分，且三部分角度可以分别独立调节；

4、床面升降高度范围：不窄于570～900mm；

5、头板调节范围：≥-42°~+34°；

6、背板调节范围：≥-12～+35°；

7、腿板调节范围：≥-10～+35°；

8、床体最大承重≥175kg；

9、防进液等级不低于IPX4；

10、电机数量≥3；

11、具有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作；

12、头尾部具有限位保护装置，保证治疗师操作安全；

13、具有脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态；

三、配置要求：

1、主机≥1台；

第五包：可升降PT治疗床（二折）            肆台  具体参数配置见附件

最高限价：100000元

一、要求实现功能：

1、要求能够方便患者进行坐位训练；

2、要求床面宽大，使患者和治疗师之间有空间完成各种治疗锻炼体式；

3、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、最大承重≥225kg；

2、升降高度范围：≥47-92cm；

3、调节需要时间：≤35-50s；

4、第一段长度≥67cm；

5、第二段长度≥123cm；

6、第一段床板可调节角度：≥75度到-20度；

7、床板材质具有阻燃功能；

8、具有透气孔加孔塞；

9、具有伸缩脚轮，方便床身移动；

10、电机耐用不易损坏；

11、碰触式升降调节开关；

三、配置要求：

1、主机≥1台；

2、电动推杆≥1台；

3、气弹簧≥2只；

4、医用承压轮≥4支；

5、控制器≥1套；

第六包：倒置荧光显微镜         壹台  具体参数配置见附件

最高限价：120000元

- 要求实现功能：

1、具有荧光系统，用于细胞等活体组织的荧光、相差观察；

2、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准 45mm；

2、调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台 高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭 矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm， 微调行程每一圈为≤0.2mm；

3、观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22；

4、照明装置：高性能 LED 光源 ；

5、物镜：

5.1 相差物镜 4X （N.A.≥0. 13 ；W.D. ≥16.4）；

5.2 相差物镜 10X （W.D. ≥10）；

5.3 长工作距离相差物镜 20X （W.D. ≥3.2）；

5.4 长工作距离相差物镜 40X （W.D. ≥2.2）；

6、备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm；

7、相差系统：预对中相差环板；

8、所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识；

9、荧光系统：LED 长寿命荧光系统，整体可加装4通道滤色块，可数字控制，智能光强记忆功能；

10 载物台：备有右手用低位置同轴 X、Y 向传动旋钮。 载物台行程：X=110mm，Y=74mm；

11.高分辨率显微成像专用相机；

11.1 ≥2000万像素，CMOS芯片相机；

11.2 采集分辨率≥5440x3648像素；

11.3 USB3.0 通用型接口；

11.4 ≥1 英寸靶面，2.4×2.4um 像元；

11.5 全幅全分辨率采集帧速不小于 30fps（USB 3.0）；

11.6 具备图像处理功能，可测量，添加标尺，多通道图像叠加等处理；

三、配置要求：

1、带三目观察筒机架≥1；

2、相衬滑板≥1；

3、相衬专用物镜, NA 0.13, 工作距离17mm≥1；

4、10X IPC相衬专用物镜, NA 0.25, 工作距离8.8mm≥1；

5、20X长工作距离 IPC相衬专用物镜, NA 0.4, 工作距离3.2mm≥1；

6、40X长工作距离 IPC相衬专用物镜, NA 0.55, 工作距离2.2mm≥1；

- 带右手柄机械载物台≥1；

- 8、荧光部件≥1；

9、成像系统≥1；

第七包：细胞培养箱         壹台  具体参数配置见附件

最高限价：60000元

- 要求实现功能：

- 1、具有水套温控系统，可提供可靠的热保护，以防受到环境温度和功率变化波动的影响；

- 2、要求原厂整机质保≥3年；

- 二、技术需求：

- 1、工作环境温度: 10-35℃；

- 2、工作环境湿度: 20- 80%；

- 3、工作体积：184.1升;

- 4、标配搁板数目/最多可选装搁板数：4块/17块;

- 5、温度控制范围：高于室温5℃～55℃；

- 6、温度控制精度：±0.1℃；

- 7、温度均一性: ±0.2℃(在37℃下)；

- 8、报警：断电，温度差异、CO2浓度差异；

- 9、箱体构造：水套式；

- 10、二氧化碳控制范围：0～20%；

- 11、二氧化碳控制精度：±0.1%；

- 12、二氧化碳浓度控制：箱体内TC 热导传感器在线检测CO2浓度；

- 13、 具有高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次；

- 14、具有第三方认证100级空气质量白皮书；

三、配置要求：

- 1、主机≥1台；

第八包：全自动高压灭菌器         壹台  具体参数配置见附件

最高限价：70000元

- 要求实现功能：

1、用于各大实验室，分子生物学等实验室，培养皿，培养基，消耗品等的消毒，灭菌，以及特殊样品的高压消解。

2、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、环境温度10-35℃；

2、湿度可达30-85%；

3、腔体容量：有效腔体容积≥50L；内部容积≥58L；

4、电导法全自动低水位传感器，水位低于传感器时自动报警停机，无需从外部人工观察；

5、分离式温度传感器：位于腔体中部，与加热圈分离，实时探测腔体中部实际温度；

6、开盖方式:脚踏开关，上掀盖，单手单脚，可手提灭菌篮直接操作；

7、开盖防护系统，防止开盖时蒸汽释放喷溅伤人；

8、配置2级可调风扇制冷，135度降温到60度至少缩短30分钟；

9、双孔平衡式压力控制系统：可做样品消解等试验，保证样品压力均匀；

10、灭菌：105℃-135℃(0.019-0.212MPa)；

11、加热：45-104℃(0-0.015MPa)；

12、保温：45－95℃；

13、最大操作压力≥0.263MPa；

14、温度显示方法：数字式；

15、压力显示：压力表，独立于电子系统的压力表，客观显示实际腔体内部压力；

16、加热功率≥2.0 kW；

17、安全装置：液位传感器, 漏电保护,盖子互锁,过热保护,在超压保护, 温度传感器监测, 安全阀；

18、时间显示范围：灭菌、加热1-99 小时, 1-999分钟(可设置: 0:01to9:59/10到99)；保温：可设置1-99小时/默认设置4小时；

19、温度数据，压力数据输出，监控系统。外部数据采集器连接后，温度可被记录。温度传感器和记录仪独立于灭菌器。腔内温度有可追溯性；

20、明亮指示灯设置在操作面板的上部。根据压力状态（正常压力/实际工作压力）。指示灯光颜色变化；

21、多种灭菌模式：温度设定多样化，温度设定范围可以从45℃到135℃分级设定或者设定一个温度。包括培养基保温模式，液体灭菌模式，正常灭菌，灭菌保温，加热保温等；

三、配置要求：

1、主机≥1台；

2、不锈钢篮子(直径300 x 181mm)≥2个；

3、腔体底板≥1个；

4、脚轮制动器≥4个；