第一包：冰冻切片机             壹台  具体参数配置见附件

最高限价：200000元

一、要求实现功能：

1、适用于手术中新鲜组织作病理快速诊断；

2、适用于确定病变的性质，肿瘤有无转移，切除残端有无病变等；

3、要求原厂整机质保期限≥1年；

二、技术需求：

1、具有同时工作，四制冷双压缩机；

2、冷冻箱温度：0～ -35℃；

3、压缩机控制样本头温度范围：-10℃ ～ - 50℃；

4、具有样本回缩功能，并可以关闭；

5、冷冻架具有至少两种方式制冷：压缩机控制制冷及半导体制冷；

6、快速冷冻架（压缩机制冷点）：≥15个；

7、快速冷冻架（半导体控制点）：≥2个；

8、具有防卷板，可侧向翻转，四边使用，延长使用寿命；

9、切片厚度≥1～100µm；

10、至少包含两种修块模式：40，30，20，10um，或1-600um；

11、垂直样本幅度≥59mm；

12、水平位移≥25 mm；

13、控制键盘及手轮可任意锁定，高度可调；

14、具有机身内置一体化紫外线消毒功能，非臭氧消毒；

15、自动消毒持续时间区间：30min～3hours；

16、具有手动、自动除霜功能，除霜时间≥12min；

17、样本头方向360度可调节；

18、机箱内具有纳米抗菌银表面涂层，能够防止病毒、细菌滋生；

19、机身具有防溅水设计；

20、冷冻箱、样品头独立制冷；；

21、速冷架制冷温度最低达：-42℃；

22、切片厚度可调节：箱体外部操作，保护操作者安全；

23、电动粗进速度可调节：快：0.9mm/s，慢：0.3mm/s；

24、样品定位：8°定位，并自动中心定位和精确0位指示；

三、配置要求：

1、主机≥1台；

2、样品托盘≥5个；

3、速冻台罩≥1个；

4、垃圾盘≥1个；

5、工具≥1套；

6、冷冻包埋剂≥1瓶；

7、冷冻油≥1瓶；

8、冷锤≥1个；

第二包：多通道核酸检测仪     壹台  具体参数配置见附件

最高限价：200000元

一、要求实现功能：

1、适用于新鲜冠状病毒快速核酸检测；

2、要求可以多样本同时检测；

3、要求原厂整机质保期限≥3年；

二、技术需求：

设备需求：

1、检测原理：荧光聚合酶链反应原理；

2、检测通量：≥8；

3、适用样本类型：至少包括咽拭子、痰液样本，灭活型（含胍盐）和非灭活型的样本保存液；

4、检测模式：核酸提取、扩增检测可在同一封闭的仪器上完成；样本上机后至结果报告过程，不需手工操作；

5、检测时间：≤90分钟；

6、可通过二维码扫描直接录入样本信息；

7、检测模块：可实现来样即测；

8、核酸提取方式：至少包括离心柱或磁珠法提取；

9、可支持多样本混合检测；

10、荧光强度检测重复性：CV值<3％；

11、荧光强度检测精密度：<5%；

12、结果判读及报告：系统仪器可实时采集荧光信号并自动生成实时荧光曲线，通过对荧光信号变化的分析实现自动判定并报告检测结果。要求主机自带控制屏幕可用于程序设置，结果显示等；

13、设备及配套试剂具有三类医疗器械注册证；

试剂要求：

1、试剂最低检测限≤200拷贝/mL；

2、试剂灵敏度≥98%，特异性＞95%；

3、试剂2~8℃储存，即拿即用，无需室温融化、振荡、离心；

4、试剂可常温运输；

三、配置要求：

1、主机≥1台；

2、电源线≥1根；

3、熔断丝≥2根；

4、U盘≥1个；