第一包：超声雾化器            壹台  具体参数配置见附件

最高限价：85000元

一、要求实现功能：

1、适用于超声雾化，氧疗，热敷治疗；

2、适用于双眼同时雾化及左眼或右眼单独雾化治疗；

3、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、至少包含超声雾化，氧疗，热敷等三种治疗方式；

2、驱动气体：氧气或空气；

3、雾化器温度预设范围≥25-34℃；

4、温度显示误差范围≤±2℃；

5、具有LED温度显示；

6、空氧混合氧气流量设定范围≥1L/min-3L/min，可分3档氧气流量调节；

7、雾化罐水温≤60℃；

8、具有雾化无水保护；

9、雾化频率≥1.7MHz；

10、雾化率范围≥0.4ml/min—2.6ml/min；

11、雾化药杯容量≥0-160mL；

12、雾化粒子中位粒径D50≤4um；

13、雾化时间设定范围≥0-60分钟；

14、自动调温器： 断开65±3℃，接通55±5℃；

15、报警显示包括：水温传感器故障报警、驱动板温度传感器故障报警、数据线温度探头故障报警、缺水防防干烧报警、加热盘过热报警、驱动板温度过高报警、温度高于37℃报警、水槽水温超过55℃报警、温度探头未安装或脱落报警等；

16、最大功率≤170VA；

17、雾化眼罩具有可调节阀门；

18、雾化眼罩材料：符合人体工程学设计，鼻腔不呛雾；

三、配置要求：

1、制氧机≥1台；

2、雾化眼罩≥5个；

3、睑板腺囊镊≥2把；

第二包：眼压计                      壹台  具体参数配置见附件

最高限价：85000元

一、要求实现功能：

1、适用于眼科医生、验光师、全科医生、专业保健医生等测量眼压使用；

2、可用于角膜水肿、混浊或角膜表面不平者；

3、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、测量时间短，数据即时显示；

2、电源：配备电池可便携使用；

3、测量范围≥7-50毫米汞柱，显示范围≥0-99毫米汞柱；

4、精确度：±1.2毫米汞柱(≤20毫米汞柱)以及±2.2毫米汞柱(>20毫米汞柱) ；

5、重复性（变异系数）：＜ 8%；

6、显示屏精确度≤1；

7、显示单位：毫米汞柱；

8、眼压计与患者之间没有电气连接；

9、具有B型电击防护；

10、储藏/运输环境：温度+5至40℃,相对湿度10至80%(不凝结) ；

11、不需表麻；

12、精确性：≤（平均差±标准差=1.34mmHg±2.03mmHg）；

13、可手持测量，操作简单；

14、设备便携；

15、安全性：避免交叉感染，接触面积小；

三、配置要求：

1、主机≥1套；

2、探测头≥1盒（100个）；

第三包：呼吸湿化治疗仪              壹台  具体参数配置见附件

最高限价：80000元

一、要求实现功能：

1、适用于需要辅助呼吸治疗的病人、需要实行气道保护策略患者 (包括人工气道患者)；

2、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、流量设置范围≥2—60升/分，流量调节方式：2-25升/分，每次调节1升/分（儿童模式），10-60升/分，每次调节5升/分（成人模式）；

2、氧浓度监测范围≥21%，氧浓度设置范围≥25--95%；

3、气体温湿度设置：要求在31℃目标温度时>10mg/L，在34℃目标温度时>10mg/L，

在37℃目标温度时>33mg/L；

4、设置锁定功能，湿化水罐自动注水功能，加热和监测功能；

5、可实时监测参数包括：气体流速，气体温度，气体氧浓度；

6、可显示设置参数及实时监测参数包括：气体流速，气体温度，气体氧浓度；

7、报警功能；

8、消毒功能：配套消毒管路，加热至最低87℃，并持续至少30分钟，有实时消毒状态监测和显示，消毒次数指示；

9、气体过滤功能：细菌过滤效率≥99.99999%，病毒过滤效率≥99.99%；

三、配置要求：

1、主机≥1台；

2、支架≥1个；

3、消毒管路≥1条；

4、托盘≥1个；

5、篮子≥1个；

6、氧流量计≥1个；

7、输氧管及接墙氧硬喉管≥1套；

8、加热呼吸管路≥1套；

9、气管切管接头≥1个；

10、鼻塞导管≥1个；