第一包：视频耳镜             壹台  具体参数配置见附件

最高限价：68000元

一、要求实现功能：

1、适用于耳道、鼻腔、咽喉腔检查；

2、适用于外耳道、鼻腔、咽喉腔的辅助诊断；

3、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、整机参数：显示器转动角度，前后转动角度≥120°；

2、光学参数

2.1 视场≥75º

2.2 分辨率≥9LP/mm

2.3 景深≥2mm～100mm

2.4 内置LED光源，不用外接冷光源

3、耳镜镜管参数

3.1镜管长度≥70mm

3.2工作长度≥30mm

3.3镜管头端直径≥4mm

4鼻镜镜管参数

4.1镜管长度≥220mm

4.2工作长度≥175mm

4.3镜管头端直径≥4mm

5、喉镜镜管参数

5.1镜管长度≥230mm

5.2工作长度≥185mm

5.3镜管头端直径≥8mm

5.4镜管更换方式：推拉式自锁航空插头的连接方式；

5.5镜管与主机连接方式：可热插拔，即插即用，无需重启镜管；

三、配置要求：

1、手柄显示器部件≥1台；

2、镜管≥3根；

3、充电底座≥1个；

4、锂电池≥2节；

5、消毒帽≥1个；

6、电源适配器≥1个；

7、数据线≥1个；

8、HDMI线≥1个；

9、HDMI转VGA接头≥1个；

第二包：全自动血栓弹力图分析仪   壹台  具体参数配置见附件

最高限价：190000元

一、要求实现功能：

1、适用于动态检测整个凝血过程，全面评估血栓及出血风险；

2、适用于评估抗凝及抗血小板药物疗效；

3、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、输入功率：≤300VA；

2、检测原理：凝固法；

3、同一主机上具有≥8个检测通道；

4、设备全自动，能实现自动进样、连续上传测试杯、自动加样、自动加试剂，直到结果输出。内置液面感知系统，试剂余量不足自动提醒。自动清洗加样针和管路，清洗液不足自动提醒；

5、仪器精密度CV≤5%；

6、检测速度≥32测试/小时；

7、温度控制：每个通道均有独立温度控制系统，可调节；

8、试剂位：≥10个，具有冷藏功能，温度控制区间≥4℃-19℃；

9、进杯区：≥70个测试杯，具有预温功能；

10、样品位：≥40个；

11、输出参数：能提供R,K,Angle,MA,CI，LY30,EPL,ACT，FLEV，血小板AA抑制率，血小板ADP抑制率等；

12、连续工作时间：不低于24小时；

13、报告打印：中文结果，图形输出，中文结论+原图报告；

14、急诊优先：试验中保证急诊样本优先检测，可任意急诊位；

15、数据传输：可扫码输入信息，可连接HIS和LIS，数据与图像自动抓取上传；

16、提供远程故障诊断和问题判断；

17、配套试剂品种：普通检测试剂（鞣花酸试剂，避免高岭土沉降缺陷，检测结果更精准）、肝素检测试剂、血小板AA试剂，血小板ADP试剂、功能性纤维蛋白检测试剂、激活凝血检测试剂、质控品；

18、试剂批间差：全部配套试剂说明书标示CV≤10%；

19、试剂剂型包装：全部配套试剂均为液体试剂，可避免复溶误差。大包装可避免瓶间差。多规格包装供选（5/10/25/50/100/250/500人份/盒），可避免浪费；

20、试剂有效期：有效期12个月，开盖后有效期30天；

三、配置要求：

1、主机≥1台；

2、清洗桶≥1个（带液位传感线和连接硅胶管）；

3、废液桶≥1个（带液位传感线和连接硅胶管）；

4、废料桶≥1个；

5、支架≥1个；

6、电源线≥1根；

7、串口传输线≥1根；

第三包：半导体激光治疗仪       贰台  具体参数配置见附件

最高限价：150000元

一、要求实现功能：

1、适用于术后消炎止痛，活血化瘀，伤口愈合；

2、要求设备耐用，不易损；

3、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、激光类型：GaAlAs；

2、主波长：810±20nm；

3、主波长激光器单个激光器输出功率≥600mw；

4、激光输出功率不稳定度:优于±5%；

5、终端输出激光功率复现性:优于±5%；

5  辅助波长：650±20nm；

6、辅助波长激光器数≥20个，激光器输出功率≥100mw；

7、激光输出功率：复合头：810nm: 0-1800，连续可调；

8、激光工作方式：多激光器阵列，激光器直接出光；

9、激光输出模式：连续输出；

10、激光器输出近窗口光斑直径：15mm±5mm；

11、光斑直径： Ф120mm（复合头）；

12、间断周期：2S；

13、间断宽度：0.5S；

14、定时范围：1～99min；

15、冷却方式：探头自然冷却，主机电源部分强制风冷；

16、设备安全：Ⅰ类B型；

17、输入功率：≤80VA；

18、设备类型：可移动；

19、支架类型:全方向悬停支架；

20、治疗头具有自动识别功能；

21、具有故障自诊断报警功能；

三、配置要求：

1、主机≥1台

2、激光探头≥2个

3、主机钥匙≥2把

4、电源线≥1根

5、激光防护眼镜≥2副

第四包：辅助步行（下肢康复运动器）  肆台  具体参数配置见附件

最高限价：184000元

一、要求实现功能：

1、适合于中风、不完全脊髓损伤、多发性硬化症等中枢神经系统疾病，和周围神经系统疾病；

2、适用于肢体运动平面及轨迹异常、关节过度或异常运动、支撑相重心难以转移及承重、摆动初期难以启步、出现步态异常（划圈步态、剪刀步态、跨栏步态、鸭子步态等）、步行耐力不佳等需满足完全嵌入地表测试的需求；

3、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、支架的长度连续可调，至少适用于净高155厘米至185厘米的患者；

2、腰部固定装置的腰围尺寸可调节；

3、外骨骼肌腱辅助装置的张力连续可调；

4、有跖屈控制螺丝控制足下垂；

5、与人体接触的部位，腰部，大腿，小腿和足踝，具有软包防护；

6、配套的室内训练鞋有至少大，中，小三个型号供患者选择；

7、可以记录每个患者的远端和近端的支架长度，训练时外骨骼肌腱装置的张力刻度和室内训练鞋的尺寸；

8、设备工作环境：温度15℃-35℃；湿度30%-75%；

9、在腰部固定装置左右两侧均可挂接外骨骼支架系统；

三、配置要求：

1、主体设备≥1套；

2、腰部固定裝置≥1套；

3、康复训练鞋≥3只；

4、牵引钢丝绳（大腿）≥1根；

5、牵引钢丝绳（小腿）≥2根；

6、工具包≥1个；

第五包：肢体康复训练设备      壹台  具体参数配置见附件

最高限价：160000元

一、要求实现功能：

1、适用于多发性硬化、中风/脑卒中、脑瘫、偏瘫、截瘫、帕金森氏综合症、阿尔茨海默病和其他神经损伤、骨损伤以及运动损伤所致的疾病；

2、适用于增强肌力，降低高肌张力，改善关节活动度和行走的能力；

3、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、至少具有三种训练形式，被动、助力、主动，三种形式自动转换；

2、填补0—2级肌力训练空白，机器能探测到残存肌力并自动增加辅助力量帮助患者完成训练；

3、可智能识别痉挛，从而减轻、消除痉挛；

4、可双侧对称性训练，主动运动过程中显示双侧肌力对称性情况；

5、内设训练模式：包含帕金森、多发性硬化、中风、协调性训练、骨损伤训练等训练程序，程序中包含转速、主被动运动时间及健患侧对称训练等；

6、腿部保护装置, 可支撑下肢，同时能够避免小腿在运动过程中四处晃动，也可防止膝关节过伸或者运动阻塞；

7、协调能力训练，可将圆周运动分成上-推-下-拉四个运动，根据患者情况进行定向训练，训练患者的协调性；

8、转动方向可调，可定时自动改变，范围2—30分钟之间，速度范围0—60转/分钟；阻力挡位范围0-20，定时范围为2-120分钟，显示为倒计时，若定时为零，可进行持续运动；

9、踏板转动幅度：踏板半径可以调节；护腿长短可根据患者小腿长度进行调节，进而固定患者小腿；

10、患者腿部移动不便，在需要进行下肢运动时，可通过面板控制踏板位置，将踏板旋转至患者合适位置进行固定。

11、操作界面简单易懂，功能明确，非触摸屏，防止误碰导致危险；

12、语言选择：可以选择至少五种语言，开机为中文显示；

三、配置要求：

1、主机≥1台；

2、安全脚踏板≥1对；

3、显示屏操作面板（带训练功能）≥1个；

4、带小腿支架的腿部训练引导装置≥1对；

5、主被动上肢训练器（含支撑杆）≥1套；

6、上肢对称训练软件≥1套；

7、螺丝刀≥1把；

8、电源线≥1根；

第六包：功能性电刺激（低频电子脉冲刺激仪）  壹台  具体参数配置见附件

最高限价：150000元

一、要求实现功能：

1、用于为上运动神经损伤或疾病造成的足下垂患者提供踝关节背屈；

2、可以改善步态，促进肌肉再训练，阻止或延缓废用性萎缩，维持或提高关节活动范围，并增加局部血流速度；

3、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、平板电脑可选择模式、设置动作方案、刺激参数和患者使用数据统计。控制器和电刺激器之间可无线通讯，控制器为中文菜单显示屏，可控制电刺激输出大小，且内置刺激程序，刺激强度用数字表示，实时显示电刺激状态及设备硬件情况；

2、模式种类：包含治疗模式、步行模式、坐站模式。平板电脑上可实时显示大腿及小腿步行训练动作画面；

2.1、治疗模式：在使用者站、坐或躺时进行电刺激，促进肌肉再学习，预防和延缓下肢肌萎缩，保持和改善膝关节、踝关节活动范围；

2.2、步行模式：足底触发器可自动感受足底压力，控制器自动判断步行周期的支撑相和摆动相，按照自然步态要求，刺激胫前肌、股四头肌和腘绳肌，辅助完成步行功能；

2.3、坐站模式，刺激股四头肌，稳定膝关节，完成坐-站转移；

3、包含大腿电刺激组件和小腿电刺激组件，可提供大腿及小腿两种护套，横向和纵向尺寸均可调节；

4、电刺激参数：

4.1、最大输出电压：在负载电阻0～1500Ω时最大输出电压≤120V；

4.2、输出电流：0～80mA可调，步距1mA可调；

4.3、输出电流稳定性：在负载电阻10Ω～1500Ω下的电流变化率≤10%；

4.4、波形：双向正负双脉冲。至少包含对称脉冲输出波形及非对称脉冲输出波形两种；

4.5、输出脉冲宽度：50μs～300μs可调，步距50μs可调；

4.6、对称脉冲波脉冲间隔：50us；

4.7、脉冲刺激周期：100ms～20ms可调，步距1ms；

4.8、脉冲刺激频率：10Hz～50Hz可调；

4.9、电刺激上升时间:≤0～2s；下降时间0～2s；

5、在仅电池供电情况下设备可连续工作不小于24小时；

7、具有电池供电设备待机零功耗电路；

8、无线通讯，最短有效通讯距离≥3米；

三、配置要求：

1、小腿护套≥2个；

2、Ⅰ型刺激器≥2个；

3、小腿护套弹性绑带（大）≥2个；

4、小腿护套弹性绑带（中）≥2个；

5、小腿护套弹性绑带（小）≥2个；

6、小腿护套常规型个人卡扣板≥10个；

7、小腿自粘电极≥10包；

8、小腿护套常规型自粘配件底座≥6包；

9、小腿快速安装导体≥6个；

10、大腿护套≥2个；

11、Ⅱ型刺激器≥2个；

12、Ⅱ型控制器≥2个；

13、大腿护套弹性绑带（大）≥4个；

14、大腿护套弹性绑带（中）≥4个；

15、大腿护套弹性绑带（小）≥4个；

16、大腿吸水导体（大+小）≥6套；

17、大腿护套锁钩（短）≥2个；

18、触发器≥2个；

19、足底触发固定片≥20片；

20、护鞋片≥6片；

21、电源适配器≥2个；

22、电源线≥2根；

23、充电线≥2根；

24、平板支架≥1个；

25、平板电脑≥1块；

26、控制器颈带≥2个；

27、肌肉定位器≥2个；

28、纽扣电池≥2个；

29、复位针≥2个；

30、十字起≥1把；

第七包：超声波治疗仪        壹台  具体参数配置见附件

最高限价：98000元

一、要求实现功能：

1、吸附式超声治疗，设备便携，操作简单；

2、用于心脑血管疾病导致的肢体功能障碍；颈椎病、腰椎间盘突出、腰肌劳损引起的疼痛；

3、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1.彩色触摸显示屏，操作简单；

2.中文显示（多国语言可选择）；

3.脉冲输出频率可选择(至少包括16Hz，48Hz和100Hz）；

4.脉冲持续时间区间：≥0.5ms-8ms；

5.超声频率：任一探头均可双频输出（输出频率至少包括1MHz和3MHz）；

6.处方功能：≥50个临床标准处方，≥20个自定义处方；

7.治疗时间区间：≥0s--30min；

8.治疗信息：包含文字信息，人体彩图部位信息，人体解剖图信息；

9.空载保护功能；

10.实时显示治疗输出剂量，输出剂量可智能变化，以保证单位面积内输出能量稳定；

11.剂量达到一定范围值会有相应文字提示；

12.吸附超声治疗头，能够固定在治疗部位，无需手持；

13.低强度脉冲超声，能够促进骨折后的愈合；

14.超声探头接触面积可以重新校准，对于探头轻微的碰撞，导致输出紊乱，设备可以通过软件自动修复；

15.治疗时间可调范围：≥0s-30min，步进30s；

16.调制功能：占空比10％、20％、33％、50％、80％、100％；

17.有效声强范围：≥0-2w/cm2（持续输出）、≥0-3w/cm2（脉冲输出）；

18.吸附力范围：≥0-100KPa（步进5）；

三、配置要求：

1、主机(含负压超声模块)≥1台；

2、凝胶片≥40套；

3、凝胶片固定环≥3支；

4、电源线国标230V≥1根；

5、超声头支架≥1件；

第八包：无线神经肌肉刺激治疗仪（神经肌肉刺激器）  壹台  具体参数配置见附件

最高限价：50000元

一、要求实现功能：

1、适用于髋关节置换，髌骨关节综合征，前十字韧带术后，肩袖损伤，腰椎疼痛，心脏康复等疾病康复；

2、要求质保期限≥3年；

二、技术需求：

1、具有肌肉智能刺激技术；

2、程序类别：至少具有5个康复训练（分训练级别），7个疼痛管理，5个血液循环，3个体能训练（分训练级别）；

3、电刺激通道数：至少具有四条独立、可分别调节的通道；

4、电刺激能量等级：0~999，共1000级；

5、电刺激频率：≥1~150Hz；

6、脉冲振幅：≥30~400μs；

7、脉冲强度：≥0～120mA；

8、脉冲强度增量：最小增量≤0.25mA，分为0到 999级可调节范围；

9、最大电荷量：≥96微库伦；

10、标准没冲上升时间：3μs（最大电流的20～80%）；

11、具有可充电锂电池；

12、零压充电时间≤3.5小时；

三、配置要求：

1、遥控器≥1个；

2、电刺激电极盘≥4个；

3、智能型4通道扩展底座≥1个；

4、AC适配器≥1个；

5、扩展底座USB线≥1根；

6、小电极袋(5x5cm单头电极片)≥2袋；

7、大电极袋(5x10cm单头电极片)≥2袋；

8、大电极袋(5x10cm双头电极片)≥2袋；

9、凝胶瓶≥1瓶；

10、运动点笔≥1根；

11、便携箱≥1个；

12、挂绳≥1根；

13、白色保护套≥1个；

14、彩色电极盘芯片组≥1组；

第九包：渐进式等张肌力训练系统套装        壹台  具体参数配置见附件

最高限价：80000元

一、要求实现功能：

1、适用于制动、运动减少或其他原因引起的肌肉失用性肌萎缩；

2、适用于神经病变引起的肌肉功能障碍；

3、适用于关节疾病或损伤引起的肌力减弱，肌肉功能障碍；

4、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

渐进式等张肌力训练器（肘关节）：

1、具有针对肘关节的等张训练，可增加肘关节活动度及相关肌群的肌力的功能；

2、具有正握或手心向下握手柄进行可肘关节训练的功能；

3、要求旋转半径范围：280～440mm；

4、要求阻力范围区间：10-300N,具有200档可调节；

5、具有运动时间、运动次数、运动消耗、运动速率等内容的实时显示：

渐进式等张肌力训练器（肩关节）：

1、适用于肩关节的等张肌力训练，增加肩关节活动度，增加相关肌群肌力；可侧身站立，进行肩关节侧旋训练；正面站立，进行肩关节旋转训练；

2、要求升降范围≤330mm；

3、要求旋转半径区间：280～440mm；

4、要求阻力范围区间：10-300N,具有200档可调节；

5、具有运动时间、运动次数、运动消耗、运动速率等内容的实时显示：

渐进式等张肌力训练器（上下肢）：

1、适用于上下肢的主动运动，可增加上下肢的关节活动度和相应肌群的肌力；可固定于高位，用于上肢回旋训练；固定于低位，用于下肢回旋训练；

2、要求升降范围≤330mm；

3、要求阻力范围区间：10-300N,具有200档可调节；

4、具有运动时间、运动次数、运动消耗、运动速率等内容的实时显示：

渐进式等张肌力训练器（肩关节转盘式）：

1、适用于肩关节的等张肌力训练，增加肩关节活动度，增加相关肌群肌力；

2、要求升降范围≤330mm；

3、要求旋转半径区间：310～420mm；

4、要求阻力范围区间：10-300N,具有200档可调节；

5、具有运动时间、运动次数、运动消耗、运动速率等内容的实时显示：

渐进式等张肌力训练器（腕关节）：

1、适用于腕关节的等张肌力训练，增加腕关节活动度并拉伸前臂肌肉；

2、要求升降范围≤330mm；

3、要求阻力范围区间：10-300N,具有200档可调节；

4、具有运动时间、运动次数、运动消耗、运动速率等内容的实时显示：

渐进式等张肌力训练器（上肢悬吊）：

1、适用于上肢肩、肘关节的等张肌力训练，增加上肢关节的活动度和相应肌群肌力，可用健侧肢体带动患侧肢体运动；

2、要求升降范围≤330mm；

3、要求阻力范围区间：10-300N,具有200档可调节；

4、具有运动时间、运动次数、运动消耗、运动速率等内容的实时显示：

渐进式等张肌力训练器（架子）：

1、具有承载至少6件仪器的功能；

2、要求能够承载六件套渐进式等张肌力训练器；

三、配置要求：

1、渐进式等张肌力训练器（肩关节）      ≥1台；

2、渐进式等张肌力训练器（上下肢）      ≥1台；

3、渐进式等张肌力训练器（肩关节转盘式）≥1台；

4、渐近式等张肌力训练器（腕关节）      ≥1台；

5、渐近式等张肌力训练器（上肢悬吊）    ≥1台；

6、渐进式等张肌力训练器（肘关节）      ≥1台；

7、渐近式等张肌力训练器（架子）        ≥1台；