第一包：超低温冰箱(-80℃)              壹台

一、主要功能与目标

实验室样品的超低温存储（-80℃）

二、主要技术参数

1)采用HC环保制冷剂

2)温度范围-10°C～-85°C可调节，适用范围在-40°C～-85°C ，控温精度0.1℃

3) 25℃环温时，耗电量应≤14kWh/24h，降温速度≤380min

4）冰箱断电，箱内温度从-80℃至-50℃，所需时间≥210min

5）冷凝风机：冷凝风机两个。环温高于20℃时开启2 个 风机，环温高于12℃低于20℃时开启一个风机，环温低于12℃时关闭所有风机

6）独立发泡内门≥4，并带密封条设计

7）具有多种故障报警

8）具有内置5V冷链供电系统

9）具有可加热平衡孔模块

10）具有测试孔≥3个

11）有效容积≥620L，整机装箱量≥（2ML冻存管容量）40000份样本

三、一般技术参数

1) 双级复叠制冷系统

2) 使用航空真空隔热材料

3）一体式手把门锁

4) 微电脑控制，LED 显示屏，可显示环温及输入电压

5) 进口品牌压缩机≥2个，功率≤1000W

6) 可选配 USB 模块，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据 可永久保存，且可通过自带的 USB 端口导出全部数据，实现数据的可追溯性

7) 可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录设备运行状态

8)根据低温保存箱国家标准 GB/T 20154 要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；制冷剂用量符合国家安全标准,单制冷系统可燃制冷剂灌注量＜150g

四、配置要求

1、主机1台

2、电源线1根

3、说明书1份

4、质保卡1份

第二包：石蜡包埋机                     壹台

一、主要功能与目标

通过自动控温溶解石蜡来对样品组织包埋，为后期组织切片做准备

二、主要技术参数

1) 分体式组织包埋机

2) 石蜡槽容量:≥4 升

3) 可拆式加热镊子架≥6个点位，可两侧进行操作

4）独立冷台,制冷表面可容纳蜡块约50 个

5）速冷点面积≥ 6.5cm

6）包埋盒加热槽/模具加热槽: 容量约100 个包埋盒或 50 个模具

7）包埋盒及包埋模具托盘、工作区和蜡缸独立温控，可调温度范围:50℃至 70℃，调节精度1℃

8）镊子座单独加热温度：≥65℃

三、一般技术参数

1) LCD 可触式电容屏幕

2) 石蜡出口的触发开关高度可调，可翻至后方而使用脚踏开关

3）工作区域配有优化的废蜡导流系统，废蜡收集槽≥2 个

4）石蜡流量可调节

5）LED 灯照明

6）可预设自动开机、关机时间

7）可编程包埋工作的开始和结束时间以及工作日

8）提供出错消息

9) 提供强化加热功能

四、配置要求

1、主机1台

2、石蜡槽盖≥1个

3、滤网≥1个

4、石蜡刮刀≥1个

5、石蜡收集盘≥1个

6、包埋盒模子预热槽≥1个

7、镊子插放处≥1个

8、备用保险丝≥1个

9、安装手册≥1个

10、电源线≥1根

11、独立冷台及其备用保险丝、安装手册等≥1个

第三包：石蜡切片机                     壹台

一、主要功能与目标

用于石蜡包埋组织的切片处理，将石蜡包埋的生物样品切成微米级别的薄片，放在显微镜下观察细微的内部结构。研发部门用于免疫组化等研究，将生物样品切成微米级薄片，供显微镜观察。

二、主要技术参数

1）切片厚度范围 ：1-60μm。

2）修块模式≥2种，修块厚度10|jm和30pm

3）手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式

4）微进机构水平位移：24±2mm

5）微进机构垂直位移：70±1mm

6）静音样品回缩：≤40μm

7）最大样品尺寸：L*H*W 55*50*30mm

三、一般技术参数

1) 手轮采用弹簧原理平衡系统

2)采用小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向

3）带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本

4）废屑槽可拆卸

5）具备储物盘功能

6）具备刀架点位锁定及侧向移动功能

7）手轮有≥2个独立的安全锁定系统

8）快速转换样本夹

四、配置要求

1、主机1台

2、手轮组件≥1个

3、废物槽≥1个

4、储物盘≥1个

5、内六角螺丝≥1个

6、使用说明书1份

第四包：硬组织切片机                   壹台

一、主要功能与目标

用于石蜡包埋组织的切片处理，将石蜡包埋的生物样品切成微米级别的薄片，放在显微镜下观察细微的内部结构。研发部门用于免疫组化等研究，将生物样品切成微米级薄片，供显微镜观察。

二、主要技术参数

1）切片方式：全自动轮转

2）切片厚度范围 ：0.5-100μm

3）手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式

4）微进机构水平位移：24±2mm

5）微进机构垂直位移：70±1mm

6）静音样品回缩：5-100μm

7）粗进速度：300μm/s，800μm/s、1800μm/s

8）三种电动切片模式：单片、连续、步进

9）最大样品尺寸：L*H*W 55*50*30mm

10）粗修时具备快速回缩和位置记忆功能

三、一般技术参数

1) 切片速度可调

2)切片窗口可调

3）手轮采用弹簧原理平衡系统

4）独立控制面板

5）电子制动终止切片功能

6）采用小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向

7）带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本

8）废屑槽可拆卸

9）具备储物盘功能

10）具备刀架三点锁定及侧向移动功能

11）手轮有≥2个独立的安全锁定系统

12）快速转换样本夹

13）可视信号和声音信号提示剩余进样距离

四、配置要求

1、主机1台

2、手轮组件≥1个

3、独立控制面板≥1个

4、废物槽≥1个

5、储物盘≥1个

6、服务包≥1个

7、保险丝≥1个

8、圆盖片≥1个

9、微调定位样品夹固定器≥1个

10、快装系统≥1个

11、通用样品夹≥1个

12、刀架底座+E-TC型刀架≥1个

13、电源线≥1个

14、使用说明书1份

第五包：凝胶成像                       壹台

一、主要功能与目标

用于核酸成像、SDS-PAGE胶成像、菌落成像等

二、主要技术参数

1）全自动化控制进样平台及智能防碰撞系统

2）相机有效硬件像素≥630万，像素矩阵≥2000*3000

3）感光效率QE值：High QE: >75%

4）信噪比：≥76db

5）超高分辨率镜头，分辨率镜头≥1000万像素，物理分辨率≥2.4微米

6）5位背照式滤光片轮

7）配置两组专业的带通滤光片535nm/590nm，透光率≥85%

8）标配组合式三波长LED透射光源/302nm波长LED紫外光源/470nm波长LED蓝光光源/全波段LED白色光源，激发光源智能开启与关闭

9）自动完成光源选择及拍摄，并完成伪彩色合成及三组信号图像展示

三、一般技术参数

1) 高强度金属构架机箱

2）仪器外围尺寸≤40cm x45cm x45cm

3）适配电源：220V/50HZ

4）一体式超清晰科研级相机

5）图像分辨率≥600DPI

6）像素密度：≥16bit(0-65535灰阶）

7）动态范围：≥3.6个数量级

8）12寸内嵌式LCD触摸屏，触摸反馈时间≤10m

9）系统采用M2接口的的固态硬盘，容量≥128G

10）数据传输：外置2个USB3.0接口

11）智能拍摄

12）采用AI智能优化算法，自动校正图像参数进行光补偿

13）拍摄面积：≥14cm×20cm

14）配置智能感应防护板

15）集成控制电路模块化，自动休眠控制

16）具有图像采集及分析软件

17）具备快速图像查阅功能

18）自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率

19）分析数据能输出至Excel

四、配置要求

1、高分辨率超清晰科研级相机≥1件

2、超高分辨率自动对焦镜头≥1件

3、专用数控自动控制卡（HBC 预装）≥1件

4、背照式5位滤光片轮≥1件

5、UV / IR Gel超多层镀膜专用滤色镜片(535nm/590nm)≥1件

6、全自动抽屉式一体化全封闭机箱≥1件

7、三波长LED透射光源平台（紫外/蓝光/白光）≥1件

8、3组智能样品托盘：白光托盘/紫外托盘/蓝光托盘≥1件

- 图像拍摄及分析软件≥1件

- 安装U盘≥1件

11、计算机软件加密锁≥1件

第六包：台式冷冻离心机（15/50ML）      壹台

一、主要功能与目标

为实验室制备型设备，用于样品的提取制备及成分分离

二、主要技术参数

1）最大相对离心力≥20000xg（约14,000rpm）

2）离心时间：1min‐99min，1min±

3）最大转子容量≥4×750mL离心管

4）具有固定角转≥5mlEp，离心力≥20000xg

5）转子在最高转速下，仍可以保持温度±4°C

6）内置冷凝水槽

三、一般技术参数

1) 水平吊篮和多种适配器选择，适用于0.2 mL至750 mL离心管和试剂瓶

2) 噪音水平：≥55dB(A)（角转），约70dBa（水平）

3）具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能

4）可选择程序记忆功能，最多存储用户程序≥30个

5）快速锁定转子盖

6）铝合金材质转子

7）软加速/ 减速功能，可选加速档和刹车档≥10

8）定速计时功能

9）温度范围：-9°C至40°C

10）具有快速制冷功能

11）具有待机冷却功能

12）ECO自动待机功能

13）动态压缩机控制技术

四、配置要求

1、主机1个

2、A-4-62 水平转子≥1个

3、15&50 ml 适配器≥4

4、2.6-7 ml 管适配器*2

5、7-17 ml 管适配器*2

6、中式电源插头1根

第七包：高压灭菌锅                     壹台

一、主要功能与目标

消毒灭菌

二、主要技术参数

1) 灭菌温度：115~135℃，最小分度值0.1℃；溶解温度：60~115℃，最小分度值0.1℃；保温温度：45~60℃，最小分度值0.1℃

2) 设计容积：≥60L，有效容积≥55L

3) 蒸汽内循环排气

4）故障自动诊断

5）具有普通灭菌、灭菌保温、溶解保温、器械灭菌四种工作模式

6）一键快速启动灭菌方式

7）高海拔灭菌设置

8）散热系统可实现迅速降温，灭菌结束后自动启动冷却装置，大功率轴流风机1个、罩极风机1个，标配冷凝器

三、一般技术参数

1) 温度传感器：PT100

2) 内部材料：S30408

3）设计压力达到0.1-0.3MPa，安全阀排气压力：0.28Mpa

4）压力表量程：-0.1~0.5Mpa

5）压力容器类别：I类

6）防触电保护类型：Ⅰ类

7）电容触摸屏≥5寸，显示时间、温度、压力值

8）压力容器符合 GB/T150-2011 设计标准，封头及筒体材料选用不低于S30408-2B不锈钢，厚度≥3mm

9) 可多重报警机：如温度异常报警、传感器异常报警、压力异常报警、水位报警、控制器异常报警、加热异常报警、门锁报警、主控板异常报警

10) 可多重安全防护装置：如压力安全阀，机械式和电子式双过温限制器，机械式抗干烧限制器，内门锁，过压限制器，漏电保护装置，过流限制器

11）电源 15A/230V

四、配置要求

1、主机1台

2、灭菌提篮≥2个

3、附件1套(含排水软管、前冷却桶、后排水桶、后排水桶固定件等)

第八包：超纯水系统                     壹台

一、主要功能与目标

满足科学实验室各种纯水与超纯水的需要

二、主要技术参数

1) 配由超纯水仪、模具水箱和移动取水手柄组成，具有预处理柱，反渗透柱，纯化柱，超纯柱灯，超滤，紫外灯，终端过滤器等模块，同时制备纯水和超纯水

2) 纯水指标：RO 制水量 30L/h@25℃

3）超纯水指标：

最高电阻率为 18.2 MΩ-cm(@25℃)

TOC 含量：≤10ppb，标配双波长（254/185nm）紫外灯

颗粒数（≥0.22μm）<1 个/ml

微生物数量<1 cfu/ml

热源含量＜0.001 Eu/ml

三、一般技术参数

1) 标配与主机同一品牌的移动取水手臂，可360度自由旋转，高度可调≥5档

标配与主机同一品牌的多功能纯水水箱 ≥30L

2) 具有定质.定量取水功能，0.1－25L ；定质取水，水质不达标将循环处理

3）超滤具有反冲洗功能

4）具有密码设置功能

5）具有紫外灯联动控制

6）具有自动判别和提示预处理柱，反渗透膜，纯化柱，超纯柱，超滤、紫外灯等失效功能，具有断水自动停机功能

7）具有待机 2 小时及多种时间段的循环杀菌消毒功能

8）具有更换耗材时面板按键系统排空管路功能

9) 液晶显示屏，可显示多种参数，包含电导率／电阻率，温度，工作状态，水箱液位，定量取水及相关提示信息

10）全塑模具结构，主机外壳和机架为非金属材料

11）常数电阻率传感器，带温度自动补偿功能

12）配置标准接口，所有参数和数据均可自动储存或传输

四、配置要求

1、主机1台

2、预处理柱≥1

3、高压泵≥1

4、反渗透柱≥1

5、双波长紫外线灯≥1

6、超纯化柱≥1

7、超纯柱≥1

8、微滤柱≥1

9、生物过滤器≥1

10、多功能水箱≥1

11、水箱用空气过滤器≥1

12、移动取水手臂≥1

13、漏水保护探头≥1