第一包：可视喉镜            贰台  具体参数配置见附件

最高限价：63500元

一、要求实现功能：

1、要求全麻手术的麻醉工作全程可视化，提高临床的安全性；

2、要求可留存手术的全过程，用于教学或防止医患矛盾；

3、要求原厂整机质保≥5年；

二、技术需求：

1、显示器能上下转动，角度区间≥0º～130º；可左右转动，角度区间≥0º～270º；

2、一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm；

3、渐缩型镜片前端厚度≤12.5mm；

4、镜片角度≥42度；

5、视场角≥60º±15%；

6、摄像头内置LED光源，光照度≥150Lux；

7、显示器线素≥320*240；

8、分辨率≥3.72 LP/mm；

9、具有防雾功能；

10、充电时间≤3小时；

11、持续放电时间≥3小时；

12、可充电次数≥300次；

13、内置电池；

三、配置要求：

1、主机≥1台；

2、电源适配器≥1个；

3、环保专用箱≥1个；

第二包：尿流量监测仪           壹台  具体参数配置见附件

最高限价：60000元

一、要求实现功能：

1、适用于对患者进行尿流量监测；

2、无需接触尿液即可完成全部计量工作，使工作环境保持洁净，减少交叉感染风险；

3、要求原厂整机质保≥5年；

二、技术需求：

1、排尿量范围≥0mL～1000mL，误差: ≤±1%；

2、排尿时间范围≥0s～300s，误差: ≤±5%；

3、排尿等待时间：≤300s；

4、尿流率范围≥0 mL/s～50mL/s，误差:≤±1.5 mL/s

5、测定仪应有以下功能：

5.1自动计算尿流率数据：包括但不限于排尿量、排尿时间、排尿等待时间、尿流时间、达到尿量10％时间、达到尿量95％时间、平均尿流率、最大尿流率、2秒尿流率以及最大尿流率时间等；

5.2自动打印尿流率曲线和上述参数的中英文病历报告；

6、操作电脑主机参数：CPU：双核；高速硬盘≥500G，2G内存，10M/100M自适应网络接口，≥19寸高分辨率彩色液晶显示器，键盘，鼠标，至少4个USB接口；

7、配置数据采集卡及分析软件；

8、具有查看1000个病人以上历史数据功能。

三、配置要求：

1、主机≥1台；

2、传感器盒≥1个；

3、支架≥1个；

4、盛尿杯≥1个；

5、电脑≥1台；

6、打印机≥1台。

第三包：截石位手术体位固定架       壹台  具体参数配置见附件

最高限价：100000元

一、要求实现功能：

1、适用于妇产科、泌尿外科、肛肠科、胃肠科等手术；

2、要求原厂整机质保≥5年；

二、技术需求：

1、可全方位摆放和同时调节截石位角度及外展角度，应无极可调；

2、具有安全色设计，保护医护人员在术中安全使用；

3、气动助力型，医护人员无须费力，启用气动阻力配合方向调整即可调节腿架各种所需角度，完成腿架定位；

4、配解剖型设计足靴，带可拆卸海绵衬垫，小腿腓肠肌及膝关节腘窝处悬空不受压迫，避免腘丛神经及腓侧神经损伤；

5、悬浮式足靴，腿架角度调节活动时，足靴能随膝关节屈曲角度变化自适应性调整；

6、足靴两侧带加长侧翼，可防止截石位角度增加时髋关节外旋，避免对病人髋臼及附近神经造成损伤；

7、具有腿架设计，调整髋关节的屈曲和外展时，不需要外侧保护，减少风险；

8、截石位角度、膝关节屈曲角度可精确调节并定量显示；

9、腿架固定夹多种边轨制式可选，应并带快接功能，可实现在床旁边轨任意位置无障碍扣入；

10、靴子底部应带左右脚及正确使用图示说明；

11、截石位调节角度，向上≥80°，向下≥30°；

12、外展角度≥25°，内收角度≥9°；

13、最大病人载重≥150 Kg。

三、配置要求：

1、高级马镫型腿架≥1对；

2、可重复使用靴垫组≥1对；

3、固定夹≥2个；