第一包：听力计            壹台  具体参数配置见附件

最高限价：80000元

一、要求实现功能：

1、要求能够适用于人工耳蜗术后患者进行听觉评估相关学术科研工作；

2、要求原厂整机质保期限≥5年；

二、技术需求：

1、具有测试功能：气导、骨导纯音听阈测试、声场测听、言语测听、特殊测试；

2、频率输出范围：气导：≥125Hz～12500Hz

骨导：≥250Hz～8000Hz；

3、频率输出精度≤±0.03%；

4、声强输出范围：气导耳机：≥－10～110dB HL，骨导耳机：≥－10～65dB HL；

5、声强步进梯度：至少包含1、2、5dB步进；

6、谐波失真：气导≤2.5％，骨导≤5.0%；

7、多种刺激声类型，至少包括纯音、啭音、脉冲纯音、脉冲啭音、连续纯音；

8、多种掩蔽声类型，至少包括白噪声、窄带噪声、言语噪声；

9、具有言语测听功能，并包含普通话言语测试材料和其他言语测试材料；

10、至少包含测试言语察觉阈SDT、言语接受阈SRT、言语识别率SRS功能等；

11、具有≥3通道声场测试功放，可直接接驳扬声器或视觉强化测听VRA系统；

12、最大输出功率≤3×40W；

13、双向通讯功能，监听刺激声以及病人回话功能；

14、中文界面操作面板和中文界面操作软件；

15、中文测试报告可编辑，也可以保存为PDF格式或XML格式电子报告；

三、配置要求：

1、主机≥1台；

2、气导耳机≥1副；

3、骨导耳机≥1副；

4、麦克风≥1支；

5、病人应答器≥1支；

6、电脑≥1台；

7、打印机≥1台；

8、音响≥1套。

第二包：声阻抗测听仪                      壹台  具体参数配置见附件

最高限价：80000元

一、要求实现功能：

1、要求能够适用于人工耳蜗术后患者进行听觉评估相关学术科研工作；

2、要求原厂整机质保期限≥5年；

二、技术需求：

1、测试功能：至少包含自动/手动鼓室图测试、声反射筛查、同/对侧声反射阈、 同/对侧声反射衰减、完整鼓膜咽鼓管功能测试等；

2、至少包含两种鼓室图探测音频率：226HZ和1000HZ；

3、声顺测试系统： 探测音：226Hz（85dB SPL±3dB），最大谐波失真：≤1%

，频率精度≤0.5%，声顺测量范围：≥0.4～6.0ml；

4、具有2cc标准耦合腔用于日常校准；

5、气压系统：压力范围：标准( +200 至 -400 daPa/s) ，可扩展至≥( +400 到 -600 daPa/s)；压力扫频速率：包含50、 100、 200、 400、 600 daPa/s ± 20% ；

6、彩色图形显示功能，显示屏幕≥7英寸，分辨率≥800 x 480 像素；

7、具有指示灯或提示音；

三、配置要求：

1、主机≥1台；

2、探头≥1个；

3、耳塞≥1盒；

4、内置打印机≥1台。