第一包：超微量分光光度计              壹台

一、要求实现功能

1.用于核酸、蛋白、细胞和菌液的浓度检测，供体外诊断使用

2.要求原厂质保≥5年。

二、技术需求

- 1.波长范围：190-850nm连续波长全光谱分析；

- *2.检测范围（dsDNA）：2ng/ul-27500ng/ul；

- 3.光吸收准确度：3%(at 0.97A at 302nm)

- 4.光谱分辨率：≤1.8nm(FWHM at Hg25)；

- 5.波长精度：±1nm；

- 6.检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV；

- 7.样本检测和数据处理时间：≤8秒

- 8.光吸收范围：基座0－550A（10mm光路径）

- 9.进样孔与主机为一体式设计，基座检测模式；

- 10.最小样品体积：1ul

- 11.光路径：光程在0.1-1mm之间，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置。

- *12.具备智能样本检测技术可进行污染物鉴定和结果校正，保证样本精确的浓度和样本的质量，鉴定出的污染物可帮助优化样本提取的实验；可鉴定的污染物≥5种

- *13.具有摄像头，对结果可疑样品进行上样液柱中气泡，形态完整等的拍照监测，保证样本检测时无杂散光干扰，排除样本液柱塌陷等带来的检测不准确；

- 14.支持的应用：包含但不限于核酸A260,A260/A280,A260/A230和标记的核酸；蛋白A280和A205，蛋白Pierce660,蛋白Bradford，蛋白BCA，蛋白Lowry,标记蛋白；OD600和用户自定义，在检测中有疑问可询求实时的技术支持。

- 15.OD600检测时，输入系数，可直接将OD600值转换成cells/ml；

- 16.具备蛋白编辑器，可自定义蛋白类型和参数

- 17.光源：氙闪灯

- 18.检测器类型：2048－CMOS线阵图像传感器；

- 19.操作系统：安卓

- 20.显示器：≥7英寸，满足或优于1280×800高分辨率彩色显示屏；

- 21.声音：内置语音

- 22.连接方式： USB插口，以太网，蓝牙，Wi-Fi；

- 23.可免费下载电脑软件，用于分析仪器导出的结果

- 24.支持的中英文等多种语言。

三、配置要求

1.主机1台

2.电源线1根

第二包：石蜡切片机                     壹台

一、要求实现功能

1.要求能够用于石蜡包埋组织的切片处理，将石蜡包埋的生物样品切成微米级别的薄片，放在显微镜下观察细微的内部结构。研发部门用于免疫组化等研究，将生物样品切成微米级薄片，供显微镜观察。

2.要求原厂质保≥3年。

二、技术需求

1.切片厚度范围：1-60μm

2.修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm

3.手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式

*4.微进机构水平位移：24mm±2mm

*5.微进机构垂直位移：70mm±1mm

6.静音样品回缩：≤40μm

7.最大样品尺寸L*H*W：55*50*30mm

8.手轮采用弹簧原理平衡系统

9.采用小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向

10.带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本

*11.废屑槽可拆卸

12.具备储物盘功能

13.具备刀架点位锁定及侧向移动功能

14.手轮有≥2个独立的安全锁定系统

14.快速转换样本夹

三、配置要求

1.主机1台

2.手轮组件≥1个

3.废物槽≥1个

4.储物盘≥1个

5.内六角螺丝≥1个

第三包：集成化光遗传系统                     壹台

一、要求实现功能

1.要求能够用于细胞的生理和行为的研究，为行为学实验提供数据

2.要求原厂质保≥5年。

二、技术需求

- 1.光遗传光源465nm-589nm-635nm尺寸参数为L*W*H（305*287*165mm）

- 2.整机重量为6.5kg

- 3.触摸屏尺寸：≥7寸电容屏，佩戴手套也可正常操作。屏幕分辨率满足或优于1024*600像素

- 4.光源功率可调范围:黄光及蓝光1-100mW，分辨率满足或优于1mW 。光功率稳定性（peak-peak）:10%

- 5.脉冲频率：输入范围为0.01HZ-500.00HZ，输入分辨率为0.01HZ，精度1%

- 6.脉冲宽度：不大于周期，精度0.1ms或1%

- 7.实验总时长范围为0.001s-999999s，分辨率为0.001s，精度0.1ms或1%

- 8.外部调制信号可以输入的电压范围为2V-10V

- *9.外部调控模式≥三种，Edge/Real-Time/Gate 等，实现外部控制开，或者外部控制开/关，以及外部控制波形等功能。外部触发可以触发多个光源同时同步工作；可设置触发不应期0-24h，触发延时响应1ms-3600ms

- 10.系统时间偏差≤±5s每24h

- 11.长期运行中输出光功率均方差百分比＜1%

- *12.配备远程遥控功能，遥控可以实现10米内远程操作

- *13.系统内设持续出光模式，一键进行激光功率测试，测试功率一键写入实验程序

- 14.TTL信号输出范围：10mv~5v；外部触发端口≥2

- 15.开机预热≤5min

- 16.支持程序组自定义编辑和导入导出，实验程序与实验记录可以导出到PC端查看。

- 17.集成光源输出与控制于一体

- 18.实验流程结束或激光器温度异常时具有声光报警页面提示，中英文操作界面可选

- 19.可兼容电生理、行为学等多种设备

- 20.光遗传光源可选波长包含或多于465/450/532/630/589nm

21. 具备开机密码，可以创建每个用户的个人文件夹，可单独设置实验参数

- 22.光源输出接口为FC/PC

23.光源、控制及参数设置模块一体化，触摸屏操作，可对设置的输出波形进行实时显示；

- 24.支持多种自定义光源，多种光源可以单独工作，也可以协同工作，同一根光纤可以单独输出其中任何一种光，也可以通过单根光纤实现多种光同时输出，特别适用于同个神经核团需要先后进行兴奋和抑制的时候

25.光源输出打标口，可输出激光的同步数字信号或模拟信号至其他设备进行同步，可输出Synchronous模式；

26.光源的外部控制信号输入口，可以连接电生理设备，第二个光源的控制权会交给电生理设备，由电生理设备直接去控制内部的激光器发光；

27.具有多种光刺激波形输出，输出波形包括 Square/Constant两种波形；

- 28.在信号输出开始和结束时设备可设定提示音。

三、配置要求

- 光遗传光源（635nm）≥1台；

- 光遗传光源（465-589 nm）≥1台；

- 跳线-芯径≥1根；

- 光纤-芯径≥1根；

- 融合光纤≥1根；

- 一分三光纤≥1根；

- 1x1 FC-FC光纤旋转器≥1个；

- 陶瓷插针≥20根；

- 黑色陶瓷套管（20个/包）≥1包；

- 防尘帽（200个/包）≥1包；

- 激光功率计-40mW≥1台；

- 光纤剥离刀≥1个；

第四包：动物脑立体定位仪                   壹台

一、要求实现功能

1.要求能够用于动物神经解剖、神经生理、神经药理和神经外科等领域内的重要研究，用于对神经结构进行定向的注射、刺激、破坏、引导电位等操作，可用于帕金森氏病动物模型建立，癫痫动物模型建立，脑内肿瘤模型建立，学习记忆，脑内神经干细胞移植，脑缺血等研究。

2.要求原厂质保≥5年。

二、技术需求

- 1.选配不同动物适配器:大鼠、小鼠

- 2.操作臂移动范围上下、左右、前后满足或优于80mm

- 3.垂直方向可180度旋转并随时锁定任意位置

- 4.水平方向可360度旋转并随时锁定任意位置

- 5.可配套微量注射泵、显微摄像装置、颅钻使用

- *6.激光刻度及开放式的U形底座设计,读数更方便

- 7.双头丝杆设计

- 8.不同温度下操作可保持良好的精确性与灵活性

- 9.三维操作臂显示屏任意点置零

- 10.在Bregma点根据图谱直接进行定位,避免二次读数及计算

- 11.移动距离读数精度≤10μm

- 12.传感器及LCD显示屏分开独立安装

- 13.底板≥400mmX255mm,适合多种动物的应用

- *14.具有垂直操作方向指示标志,防止误操作

- *15.垂直锁紧和定位钮分离,保证任意角度的精确操作

- 16.精确设计的侧向旋转操作空间,旋钮和U型座距离满足或优于28mm

- 17.动物适配器头部采用曲线设计,对动物头部的固定方式更紧密

- 18.耳杆锁紧方式采用压板方式

三、配置要求

1.标准数显型脑立体定位仪≥1台

2.定位仪底座≥1个

3.三维数显操作臂左臂≥1个

4.小鼠适配器≥1个

5.小鼠60°耳杆≥1个

6.标准夹持器≥1个

第五包：细胞计数仪                       壹台

一、要求实现功能

1、要求能够用于快速细胞计数

2、要求原厂质保≥1年。

二、技术需求

1.一体式细胞分析仪

2.工作电压、频率：110-230 V，50-60 Hz

3.载物台：软件操控载物台自动取样，精确移动控制

3.储存：≥128G内存

4.光源：采用长寿命高亮度LED冷光源，寿命>3万小时

5.液晶显示屏≥8英寸，支持多点触控，无需外接电脑操作

6.镜头：≥500万像素CMOS

*7.细胞计数应用单次可自动检测样本，最大通量≥5个

*8.耗材兼容：CountStar细胞计数板、3.5/6/10cm细胞培养皿、T25细胞培养瓶、血球计数板、4槽/8槽腔室载玻片

9.细胞计数模式对焦方法：固定焦距

*10.多维度分析功能：支持细胞计数分析、台盼蓝计数、类器官计数、类器官分析、汇合度分析、拍照观察

11.细胞直径可测范围：2~180μm，可提供直径范围内样本的计数需求，包括细胞、物理微球等满足或不局限于以上两种样本

12.类器官直径可测范围：≤800μm

13.针对不同直径的样本，可采用光学变倍技术（支持5倍、6.6倍、8倍）进行最适测量

14.细胞浓度可测范围：1×104~3×107个/mL

15.最优测量范围：5倍放大，细胞浓度为5×105 ~ 1×107 个/ml、 6.6倍放大，细胞浓为1×106 ~ 2×107 个/ml、8倍放大，细胞浓度为1×106 ~ 3×107 个/ml

16.上样体积：20μL（10 μL样本+10 μL染料）

- 17.检测耗时：台盼蓝计数：时间<20秒

- 18.耗材：细胞计数板，最大通量≥5个槽位

- 19.采样方法：自动选取视角、自动拍摄、多视野成像、多视野计数

- 20.细胞分析结果：细胞活率、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数、平均直径、平均圆度、结团率、杂质比等参数

- 21.其他分析结果：细胞汇合度、贴壁率、类器官总数、类器官平均面积、类器官平均直径、平均中心透过率等参数

- 22.辅助功能：数据再分析、计算器、细胞标识、CTC图表

- 23.数据呈现：Excel、PDF、JPG等

- 24.数据导出：U盘、SD卡等

- 25.预设多种实验类型：台盼蓝计数，细胞计数，拍照观察、汇合度分析、类器官计数等

- 三、配置要求

- 1.主机≥1台

- 2.细胞计数板≥1盒（每盒≥50片）

第六包：动物组织研磨机          壹台

一、要求实现功能

1.要求能够通过低温研磨生物样品能够有效抑制核酸降解，保留蛋白质活性,并可大批量处理样品。具有组织均质，研磨，细胞破碎，匀浆，材料分散，制备，振动的作用。

2.要求原厂质保≥1年。

二、技术需求

- 1.15秒内最大处理量同时可以处理24个样品，适用24位低温冷冻适配器

- *2.可以兼容的样品量：64*(0.2-0.5ML) /24*2ML /12*5ML / 8*（10-15ML) /4*15ML /2*25ML /2*50ML，可以任意定做各种规格研磨管。

- 3.触摸屏显示,人性化交互设计，操作便捷，可以方便直观的操作

- 1）可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。

- 2）模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰。

- *4.智能启动：在设定的时间条件到达后，智能启动，无需人工在按启动操作。

- *5.制冷功能： 有，-50℃到室温可调节。 控温精度：±0.5℃

- 6.开盖运行保护：电磁锁定

7.最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节。

- 8.最终出料粒度≤5µm

- 9.研磨平台数 (可接纳研磨罐数)≥2 。

- 10.带自动中心定位的紧固装置,工作时安全锁，全程保护。

- 11.均质速度： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999秒，用户可自行设定； 转速范围：1000rpm-7000rpm

- 12.研磨球直径： 0.1-30mm。

- 13.研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂

- 14.加速： 在2秒内达到最大速度。   减速： 在2秒内达到最低速度。

- 15.噪音等级：≤55db。

- 16.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。

- 17.适配器材质：聚四氟乙烯 或 合金钢

- 18.需提供50篇及以上发表在SCI上的引用论文做为实验指导参考

- 19.配有离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染

三、配置要求

- 1.主机≥1台

- 2.2ml适配器≥1套

- 3.2ml制冷适配器≥1套

- 4.离心管开盖工具≥1个

- 5.合金钢研磨球≥1包