上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

太平间冰柜需求

- 一、产品尺寸要求：

- 1.1 普通型三门存尸柜（4台）

- 三门存尸柜外形尺寸：宽 920mm×深2300mm×高 2450mm三门存尸柜内部尺寸：宽 720mm×深 2100mm×高 1780mm；

- 三门存尸柜尸体托盘尺寸：宽 620mm×长 1960mm×厚 20mm；

- 1.2 大块头二门存尸柜（1台）

- 二门大头存尸柜：宽 1000mm×深 2300mm×高 2450mm（二门大块头存尸柜内部尺寸：宽 2100mm×深800mm×高1780。

- 二门大块头存尸柜尸体托盘尺寸：宽 720mm×深 2000mm×厚 20mm。

- 二、制冷设备要求：

2.1制冷机组及制冷剂要求： 地下室太平间的5存尸柜，皆采用一体式机组安装与柜体顶部制冷量：1125W、功率：854W 220/50HZ、冷凝器： 名义排热量：1750W 换热面积：9平方、蒸发器制冷量：800W、冷却面积：4平方、化霜功率：900W。

- 2.2蒸发器要求：采用吊顶风冷机形式，电热管自动除霜，安装于柜内。

- 2.3存尸柜使用温度要求：-15℃～-20℃，设定温度可调节。

- 三、电气控制及显示系统要求：

- 3.1存尸柜动力控制采用微电脑温度控制器，根据预先设定的开机温度和停机温度，自动开机、停机。微电脑温度控制器带有远程温度监控可联通到手机或互联网。

- 3.2存尸柜设备均配备电流、电压及温度超限保护模块，带RS485通讯接口，实现故障声音声光报警、手机短信、自动报警功能。具有全年24小时全天候实时监控功能。

- 四、产品材质做法等要求：

- 4.1存尸柜柜体保温板要求：采用双面SUS304不锈钢聚氨酯保温板，双面SUS304不锈钢厚度≥0.8mm；为聚氨酯B2级阻燃板，密度≥40kg/m3；成品厚度≥100mm。

- 4.2存尸柜柜门要求：柜门选用1132拉手锁和铰链。

- 普通型存尸柜门洞尺寸：宽 650mm*高450mm；

- 大块头存尸柜门洞尺寸： 宽2000mm*高650mm；

- 门框四周预埋自限温电热丝。

- 存尸柜门门框安装专用固定扣锁。

- 4.3尸体托板和导轨要求：尸体担架托板：采用SUS304不锈钢板，厚度≥1.5mm，托盘正面每侧装有2 个不锈钢拉手。

- 4.4普通尸体托板的尺寸：长 1960*宽 620mm*厚20mm，

- 数量：12个

- 4.5大块头尸体托板的尺寸：长2000* 宽 720mm*厚20mm，

- 数量：2个

- 4.6导轨采用：40mm*40mm*1.5mmSUS304不锈钢与不锈钢滑轮组装而成。

- 五、电动液压尸体升降车：

- 5.1电动液压尸体升降车要求： 材质：不锈钢 ；数量： 1台；

- 外形尺寸:长 2300* 宽 800*高 1600mm；

- 充电电源：220V/50Hz；脚轮：4只静音脚轮，带刹车功能。

- 六、售后服务：

- 6.1售后服务要求：存尸柜设备整机保修期≥5年，提供出保后年度全保费用报价。

- 工期

- 7.1工期要求≤30个自然日。

- 根据以上序号编制技术偏离表