基础款助听器框架协议采购需求调查表

（供应商）

公司名称：                        编号：

一、基本信息

| 您认为该品类产品影响价格的主要性能参数？ |  |
| --- | --- |
| 您认为选购该品类产品需要提供的选配件和耗材有哪些？ |  |
| 您希望参与响应的产品类型数量？ |  |
| 包装和运输标准 |  |
| 售后服务标准 |  |
| 使用的商标 |  |
| 供应商报价 |  |

二、市场供应状况

| 序号 | 需求标准 | 能否响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品应符合GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》 GB/T 25102.100-2010《电声学 助听器 第0部分：电声特性的测量》GB/T 25102.1-2010 《电声学 助听器 第1部分：具有感应拾音线圈输入的助听器》 |  |  |
| 2 | OSPL90≥120dB（电声性能采用IEC118-7 2cc耦合腔） |  |  |
| 3 | 满档声增益≥50dB |  |  |
| 4 | 总谐波失真≤3% |  |  |
| 5 | 等效输入噪声≤25dB |  |  |
| 6 | 频率范围：至少在200-5500Hz之间 |  |  |
| 7 | 电流量≤1.5mA |  |  |
| 8 | 全数字信号处理 |  |  |
| 9 | 双麦克风技术 |  |  |
| 10 | 独立可调通道数≥10个 |  |  |
| 11 | 聆听程序设置≥4个 |  |  |
| 12 | 自动声反馈抑制设置 |  |  |
| 13 | 自动自适应噪音抑制 |  |  |
| 14 | 无线功能 |  |  |
| 15 | 投标人所投产品的生产厂商须通过ISO13485:2016医疗器械质量管理体系认证。 |  |  |
| 16 | 双耳同步功能 |  |  |
| 17 | 纳米防水：外壳和芯片都采用纳米涂层 |  |  |
| 18 | 电池低电压提示 |  |  |
| 19 | 自适应提示音 |  |  |
| 20 | 数据记录 |  |  |
| 21 | 风噪音抑制 |  |  |
| 22 | 开机延迟 |  |  |

三、其他建议和意见

| 签名 |  |
| --- | --- |