	产品目录

	产品序号
	使用科室
	医用耗材名称

	1
	口腔科
	自粘接树脂粘固剂

	2
	口腔科
	粘固用树脂水门汀

	3
	口腔科
	医用剪刀

	4
	口腔科
	一次性使用无菌牙科注射针

	5
	口腔科
	一次性使用冲洗管

	6
	口腔科
	牙科喷砂粉

	7
	口腔科
	橡皮障套装

	8
	口腔科
	强吸管

	9
	口腔科
	吸收性止血明胶海绵

	10
	口腔科
	口腔材料注射头

	11
	口腔科
	口腔反光镜

	12
	口腔科
	正畸支抗钉

	13
	口腔科
	牙科刮治器（龈下）

	14
	麻醉科
	一次性使用呼出气体过滤器

	15
	皮肤科
	注射用修饰透明质酸钠凝胶

	16
	皮肤科
	注射用透明质酸钠复合溶液

	17
	皮肤科
	含利多卡因注射用透明质酸钠溶液

	18
	皮肤科
	医用创面修复膏体敷料

	19
	皮肤科
	注射用透明质酸钠溶液

	20
	神经外科
	植入式脑深部电刺激延伸导线套件

	21
	神经外科
	植入式脑深部电刺激电极导线套件

	22
	神经外科
	双通道植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件

	23
	神经外科
	双通道可充电植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件

	24
	神经外科
	颅骨修补重建系统

	25
	外科
	闭合夹

	26
	骨与关节康复中心
	同种异体骨修复材料

	27
	口腔科
	固定式义齿

	28
	口腔科
	活动义齿

	29
	口腔科
	定制式正畸矫治器


附件：
自粘接树脂粘固剂：

1、适用于口腔科，用于间接陶瓷、复合树脂和金属修复体的粘接

粘固用树脂水门汀：

1、适用于口腔科，用于陶瓷、复合树脂、金属制作的牙科修复体如冠、桥、贴面嵌体、桩冠等与牙体的粘固。

医用剪刀：

1、适用于口腔科，配合手术拆线等

2、不锈钢材质，可重复使用

一次性使用无菌牙科注射针：

1、适合口腔科配合推注器注射必兰麻药用

2、规格：30G，螺口

一次性使用冲洗管：

1、适用于临床手术中冲洗创面、创口。

2、适配牙科动力装置（伟合 SI-923）。

3、组成：护套、瓶塞穿刺器、上导管、夹子或流量控制器、接头、连接管和出水管等

牙科喷砂粉：

1、适配超声喷纱牙周治疗仪（啄木鸟 PT-B）

2、适用于去除牙齿上的菌斑、牙垢和结石

橡皮障及橡皮障套装：

1、橡皮障用于牙科治疗时隔离牙齿，一次性使用

2、橡皮障套装包含橡皮障、橡皮障支架、橡皮障夹、橡皮障夹钳、橡皮障打孔器、牙科橡皮障楔线、楔子、牙科器械钳等组成。

强吸管：

1、配合治疗机抽吸装置使用，用于牙科治疗时吸取患者口腔内的血水、唾液及其他异物。

2、材质：不锈钢

3、可重复使用

吸收性止血明胶海绵：

1、适用于手术中加压、结扎或其他常规止血措施无效或不能实施时，作为手术、创口的小动脉、小静脉及毛细血管的辅助止血。

口腔材料注射头：

1、用于口腔材料的口腔内注射

2、组成：注射器和注射头

口腔反光镜：

1、用于口腔正畸治疗时，利用镜面反射原理，辅助医师进行口内拍照

2、可重复使用

正畸支抗钉：

1、用于牙齿正畸治疗中，口腔内固定牵引圈、牵引簧或牵引丝时进行支抗

2、材质：钛合金

牙科刮治器（龈下）：

1、用于清除牙齿表面牙垢

2、材质：不锈钢

3、可重复使用

一次性使用呼出气体过滤器：

1、与麻醉呼吸设备配套使用，供降低患者呼出气体中的微粒数量，吸收患者呼出气体中的二氧化碳

2、组成部分：壳体、过滤介质、护帽等

3、环氧乙烷灭菌，一次性使用

注射用修饰透明质酸钠凝胶：

1、用于面部真皮组织浅层到中层注射以纠正静态额部皱纹

2、组成：预灌封玻璃注射器、不锈钢注射针和封装在注射器中的凝胶颗粒悬液

3、规格：3.0ml

注射用透明质酸钠复合溶液：

产品1、用于面部真皮浅层注射，改善成人皮肤干燥、肤色暗沉。

产品2、用于皮内真皮层注射填充，以纠正成人颈部中重度横纹。

含利多卡因注射用透明质酸钠溶液：

1、用于面部真皮浅层注射改善成人皮肤干燥、肤色暗沉。

2、组成：预灌封玻璃注射器和封装在注射器中的无色透明溶液

3、规格：2.0ml

医用创面修复膏体敷料：

1、用于激光、光子、水光针术后的皮肤修复。

2、规格：30g

注射用透明质酸钠溶液：

1、用于面部真皮浅层注射以改善皮肤干燥、肤色暗沉。

2、组成：预灌封注射器和封装在注射器中的透明质酸钠溶液

3、规格：1.5ml

植入式脑深部电刺激延伸导线套件：

1、用于连接配套脉冲发生器和电极，将脉冲发生器的电刺激脉冲传递至电极，对丘脑底核(STN)或内侧苍白球(GPi)进行刺激，用于对药物不能有效控制某些症状的晚期左旋多巴反应性帕金森病患者的联合治疗。

2、延伸导线长度（mm）:600±50

3、插头连接触点数量:≥8

4、插座连接触点数量:≥8

5、延伸导线直径（mm）:1.3±0.2

植入式脑深部电刺激电极导线套件：

1、与适配的脉冲发生器和延伸导线配合使用，对丘脑底核(STN)或内侧苍白球(GPi)进行刺激，用于对药物不能有效控制某些症状的晚期左旋多巴反应性帕金森病患者的联合治疗。

2、电极长度（mm）:420±20

3、电极直径:1.3±0.2

4、环形刺激触点数量:≥2，片状方向刺激触点数量：≥6，连接触点数量：≥8

5、刺激触点长度（mm）:1.5±0.2

6、刺激触点直径（mm）:1.3±0.2

7、刺激触点间距（mm）:0.5±0.2，1.5±0.2

双通道植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件：

1、用于产生电刺激脉冲，与适配的延伸导线及电极配合使用，对丘脑底核(STN)或内侧苍白球(GPi)进行刺激，用于对药物不能有效控制某些症状的晚期左旋多巴反应性帕金森病患者的联合治疗。

2、宽：≤52mm，厚：≤10mm，重量：≤38g

3、顶盖组件触点数量：≥16

双通道可充电植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件：

1、用于产生电刺激脉冲，与适配的延伸导线及电极配合使用，对丘脑底核(STN)或内侧苍白球(GPi)进行刺激，用于对药物不能有效控制某些症状的晚期左旋多巴反应性帕金森病患者的联合治疗。

2、宽：≤52mm，厚：≤10mm，重量：≤38g

3、顶盖组件触点数量：≥16

4、具有零伏保护功能，即电池过放状态下不影响寿命

5、具有患者程控和远程程控功能

颅骨修补重建系统：

1、适用于颅骨各种原因引起的缺损部位的修补重建

2、颅骨板材质：高分子量聚乙烯

闭合夹：

1、适用于胃肠外科、胆道外科手术中的血管、胆管、输尿管或者含有小血管和淋巴管的组织的结扎和闭锁。

2、环氧乙烷灭菌，一次性使用（包含可吸收和不可吸收）

同种异体骨修复材料：

1、适用于非承重部位骨缺损的充填、修复，关节、脊柱融合以及非承重骨的重建。

2、采用合法来源的供体骨组织为原料，经锯裁、清洗、脱脂、脱蛋白、漂洗、冻干及包装工艺加工而成

3、产品成分为人体骨组织

固定式义齿：

1、根据口腔提供的工作模型及设计文件制作，用于牙体、牙列缺失或缺损的修复

2、表面性能：固定义齿的外表面应光滑、有光泽。抛光后的金属冠桥表面，应无裂纹、无气泡，无任何粗糙面和纹理，反光均匀一致。 

3、适合性：修复体基底应能顺利就位，颈缘与基牙应完全密合，就位后不应有翘动。 

4、桥体：桥体形态和盖嵴部设计应符合义齿加工单的设计要求。

5、形态：固定义齿的外形轮廓和表面细微结构应与同名天然牙和（或）邻近天然牙相协调，外形轮廓还应符合牙齿的正常解剖形态。

6、咬合关系：固定义齿的咬牙合面应根据义齿加工单的咬𬌗设计要求调改正确，前磨牙宜恢复两点及以上接触，磨牙宜恢复三点及以上接触，不应有早接触和𬌗干扰。

7、边缘密合性：固定义齿在模型上就位后应有良好的密合性，用牙科探针（划过时）探查时，应无障碍感。

8、颜色、光洁度：定制式固定义齿的颜色应与设计文件要求的比色板相符，除了患者邻牙或同名牙有相应的特殊色调之外，在影响美观的唇颊面不应有色线、黑点、白斑、白雾状等特殊色调，混色 牙唇面的切缘和颈部之间不应有明显的分界线。修复体瓷质表面应该光洁、无裂纹、无气泡、无夹杂；暴露于口腔的金属表面高度抛光，表面粗糙度应达到 Ra≤0.025μm，应无裂纹、无气泡，没有任何粗糙和纹理。 

9、邻接关系：义齿的邻接关系应与医生的要求一致，义齿应当和邻牙保持正常的生理邻接 关系。修复体的邻面于相邻牙之间的接触部位与同名正常牙的接触部位相一致交界线：金瓷交界线应清晰，金属带阶台厚度最小处应不小于 0.4mm,金瓷交界线的位置应避开咬牙合功能区和邻面接触区。 

10、厚度： 非贵金属基底厚度不应小于 0.2mm，贵金属基底厚度不应小于 0.3mm。 氧化铝基底厚度不应小于 0.7mm，氧化锆基底厚度不应小于 0.5mm。 

11、金属与陶瓷结合强度：金属与陶瓷结合的分离/断裂起始强度应大于 25MPa.

活动义齿：

1、性能指标：根据医生的设计制作，用作牙体，牙列的缺失或缺损的修复。

2、外形与表面：义齿除组织面外，基托、人工牙、卡环及连接体均应光滑连续，无异物附着，无气孔、凹陷、裂纹、砂眼、缩孔等缺陷，组织面无嵌入的石膏等杂质。卡环尖光滑圆钝，铸造牙合支托牙合面呈勺形。塑料基托人工牙龈缘线以下应形成牙根外形（即模拟天然牙 牙根在粘膜上的突起）。整铸支架的加强网及网状连接体应被完全包裹在塑料基托内，塑料 基托与整铸支架交接于内外终止线，过渡应平整、光滑，无阶梯形成。 

3、适合性：义齿在模型上就位后，塑料基托边缘与模型密合且不妨碍就位；金属基托的连 接体应与模型贴合，能顺利摘戴，就位后不发生摆动、旋转或翘动。卡环起固位作用的部分进入基牙倒凹区，自卡环体起始至卡环尖的部分应与模型密合且不妨 碍就位或影响咬牙合。支托边缘与牙体密合，不妨碍就位，不影响咬牙合。 

4、排牙：活动修复体的人工牙色泽，与设计文件要求一致。活动修复体的人工牙排列，应 与设计文件要求一致。可摘局部义齿人工牙尺寸及排列应与天然牙相协调。若设计文件有特 殊设计要求则不受此限制，但仍应符合原材料厂家规定的技术要求。

全口义齿下颌人工牙排列符合Spee曲线，上颌人工牙排列符合补偿曲线，上下颌横牙合曲线正常。下颌人工牙的功能尖（又称工作尖）基本位于牙槽嵴顶。注：牙合学的要求包括：上下颌作正中咬牙合时，牙合面应均匀广泛地接触，前伸、侧向牙合运动应达到平衡。 全口总义齿的前牙在正中牙合时，不接触（特殊除外），全口义齿的上下颌修复体对好后，4-7 牙位均应有接触，且上下颌修复体应无翘动现象。

5、基托：树脂基托不能有可见的气孔和裂纹；金属基托、连接体和卡环内部应无气孔、夹 杂、基托边缘应该与石膏模型相贴合，无明显晃动、翘动。基托磨光面应光亮，有色泽，高 度抛光，牙体及基托牙龈应与相邻牙及牙龈相似，光亮、不粗糙。

6、色泽：塑料基托色泽均匀且与义齿基托聚合物厂家所供的比色板或比色物颜色一致。

7、基托伸展范围：在保证义齿固位、支持和稳定，不妨碍唇、颊、舌软组织正常活动的条 件下，适当缩小基托的范围，边缘圆钝。

8、基托厚度：以病人实际个人情况制作。

塑料基托：全口义齿塑料基托厚度应达到：边缘 2.5mm，基托中部 2.0mm，允差±0.5mm。 可摘局部义齿塑料基托厚度应达到：边缘 2.0mm，基托中部 1.5mm，允差±0.2mm。

金属基托：义齿金属基托厚薄在 0.35mm-0.55mm(特殊设计除外),无砂眼,无缩孔、表面 光洁，无毛刺，边缘圆钝。除隐形义齿外，其余修复体基托不能进入天然牙的倒凹区，基托在缓冲区做缓冲处理，边缘应避开唇（颊）舌系带。 

9、全口义齿基托边缘：在上颌，基托唇颊边缘应伸展到唇颊沟内，在唇、颊系带处的基托 边缘上应做成切片以免妨碍系带的活动。唇（颊）、 舌侧基托应伸展至粘膜转折处，让开唇 （颊）、 舌系带。基托后缘应止于硬软腭交界处的软腭上，为腭小凹后2mm至两侧翼上颌 切迹的连线。在下颌，基托的唇颊边缘应伸展到唇颊沟内，舌侧边缘应伸展到靠底。唇（颊）、 舌系带处边缘做成切迹，避开系带，以免影响口腔软组织的运动。 基托后缘应盖过磨牙后 的前 1 / 3 或 1 / 2 处，义齿基托边缘圆钝。 

10、连接体：前腭杆：位于上颌硬区的前部，厚度≥1mm，宽 6-8mm，前缘距离余留牙牙龈 缘≥6mm，杆的中间厚，边缘薄，与黏膜呈移行状。后腭杆：位于上颌硬区后部，杆的中央 部位于双侧第二磨牙后缘连线处，两端微向前弯曲至双侧第一、第二磨牙之间。杆的宽度为 3-5mm，厚度 1.2-2.0mm。若前、后、侧腭杆组合应用时，前后腭杆之间的距离≥15mm。

11、侧腭杆：位于上颌硬区的一侧或两侧，离开余留牙龈 4-6mm，走向与牙弓相一致。杆的中部厚， 边缘薄，与黏膜呈移行。杆的厚度≥1mm，宽度 3-3.5mm。 腭板：连接板的边缘距余留牙龈≥6mm，厚度≥0.5mm。板的边缘薄而圆钝，与黏膜呈移行状。舌杆：位于下颌舌侧龈缘与口底之间，让开舌系带。杆的上端离开余留牙牙龈缘≥3mm，边 缘成移行状。杆的最厚部位为下缘，厚度≥2mm，宽度 3-4mm。

12、固位体：卡环应富有弹性与基牙贴合，其体部应在非倒凹区，而臂部则应进入基牙的倒 凹区以达到固位作用。固位体应无砂眼，无缩孔，表面光滑，光亮、无毛刺和不尖锐。 产品卫生指标：表面初始污染菌应≤200cfu/g，致病菌不得检出。

定制式正畸矫治器：

1、根据临床提供的工作模型及设计文件制作，供治疗牙齿的错颌畸形及保持矫治效果用

2、外形与表面：基托式正畸矫治器除组织面外，基托、卡环及连接体均应光滑连续， 无异物附着，无气孔、凹陷、裂纹、砂眼、缩孔等缺陷，组织面无嵌入的石膏等杂质；磨光面在正常光源下无漫反射现象，呈镜面。卡环尖光滑圆钝。正畸丝制作的加力体表面无划痕、 断头圆钝。压膜式矫治器应无裂纹，鼓泡，无指纹残留；内外表 面和边缘应光滑，无锋棱、毛刺等缺陷。正畸整铸网应被完全包裹在塑料基托内。

3、适合性：产品在模型上就位后，产品与模型密合且不妨碍就位，就位后不发生摆动、 旋转或翘动；塑料基托边缘与模型密合且不妨碍就位，就位后不发生摆动、旋转或翘动。卡环起固位作用的部分进入基牙倒凹区，自卡环体起始至卡环尖的部分应与模型密合且不妨碍 就位或影响咬牙合。金属铸造部件作为固位体（如铸造带环等）应暴露牙尖，边缘与牙体密 合，就位良好，就位后不翘动、旋转，且不影响咬牙合。

4、基托：基托边缘应该与石膏模型相贴合，无明显晃动、翘动。塑料基托不能有可见的 气孔和裂纹；塑料基托色泽均匀，无白点。在保证矫治器固位、支持和稳定，不妨碍唇、颊、 舌软组织正常活动的条件下，适当缩小基托的范围，边缘圆钝。基托厚度为 1.5-3.0mm，螺旋扩弓器及钢丝连接处基托厚度适当加厚，牙合垫处基托厚度以临床设计文件及咬合记录要 求制作。

5、外露金属铸造部件: 金属部件表面粗糙度应 Ra≤0.025μm，无裂纹。

6、矫治力/保持力：根据矫治器/保持器不同的矫治原理，不同型号的产品受相应的承 载力≤5N，保持1小时后，不变形；经受承载力的矫治器/保持器放在模型上就位后，矫治 器/保持器应该与石膏模型相贴合，无明显晃动、翘动。

7、其他连接体: 作为连接体的正畸丝表面无划痕、断头圆钝；双曲唇弓的中部与切牙 接触呈弧形，弓丝位于前牙切 1/3 与中 1/3 交界处；两侧的 U 形曲位于两侧尖牙近中 1/3 处并向牙龈方向；曲的宽度是尖牙宽度的 2/3，并离开组织面约 1mm±0.5mm。

8、固位体: 卡环应富有弹性与基牙贴合，基体部应在非倒凹区，而臂部则应进入基牙 的倒凹区；箭头卡卡环桥部长度约短于颊面近远中宽度，使桥部处于基牙颊牙合龈径 1/2 处，桥部应于牙列颊侧平行，与颊面保持1mm左右距离，箭头与牙长轴约呈 45º，并紧贴于 颊面近远中轴角区的牙面上。铸造式固位体应无砂眼，无缩孔，表面光滑，光亮、无毛刺和不尖锐。 

9、模型：表面初始污染菌应≤20cfu/g。

10、模型和正畸矫治器：细菌菌落总数≤20cfu/g，大肠杆菌、致病性化脓菌（包括：绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）不得检出；真菌菌落总数≤20cfu/g。

